中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 176—2025代替 GB/T 176—2017

# 水泥化学分析方法

Methodsforchemicalanalysisofcement

2025-10-31发布                                           2026-05-01实施

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

发 布

6. 16.3   结果的计算与表示

一氧化锰的质量分数 w (MnO)按式(46)计算 :

w )

式中 :

w (MnO) — 一氧化锰的质量分数 ;

m34 n3

m35

— 扣除空白试验值后 100 mL测定溶液中一氧化锰的含量 ,单位为毫克(mg) ;

— 试;样溶 液 与 所 分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 按 照 n3 = 5

— 6. 16. 2. 1(m32)或 6. 16. 2. 2(m33)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 17   五氧化二磷的测定— 磷钼蓝分光光度法(基准法)

6. 17. 1   方法提要

在酸度 1. 18 mol/L下 , 磷 酸 盐 与 钼 酸 铵 反 应 生 成 磷 钼 黄 , 用 抗 坏 血 酸 还 原 为 磷 钼 蓝 后 , 于 波 长725 nm处测定溶液的吸光度 。在测定条件下 ,通常水泥中的共存成分不干扰测定 。

6. 17.2   分析步骤

称取约 0. 25g试样(m36) ,精确至 0. 000 1 g,置于 250 mL烧杯中 ,加入 10 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,加 25. 0 mL盐酸 标 准 溶 液 (6. 1. 97) , 缓 慢 加 热 煮 沸 并 保 持 微 沸 5 min~ 10 min, 用 快 速 滤 纸 过滤 ,滤液收集于 250 mL 的容量瓶中 ,用热水充分洗涤数次 ,冷却至室温 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

空白溶液 :在 250 mL容量瓶中加入 25. 0 mL盐酸标准溶液(6. 1. 97) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

吸取 50. 00 mL上述试样溶液和空白溶液分别放入 250 mL烧杯中(试样溶液的分取量视五氧化二磷的含量而定 ,如分取试样溶液不足 50 mL,需移取空白溶液稀释至 50. 0 mL) ,分别加入 5. 0 mL钼酸铵溶液(6. 1. 49)和 0. 1 g 抗 坏 血 酸 固 体 粉 末 (6. 1. 50) , 将 溶 液 加 热 至 沸 , 在 不 盖 表 面 皿 的 情 况 下 煮 沸(1. 5±0. 5) min,冷却至室温后 ,移入 50 mL容量瓶中 ,用少量水洗涤 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。用分光光度计(6. 2. 12) , 10 mm 比 色 皿 , 以 水 作 参 比 , 于 波 长 725 nm 处 测 定 溶 液 的 吸 光 度 。 在 工 作 曲 线(6. 1. 83. 2. 1)上求出五氧化二磷的含量(m37) 。

6. 17.3   结果的计算与表示

五氧化二磷的质量分数 w (P2 O5)按式(47)计算 :

w )

式中 :

w (P2 O5) — 五氧化二磷的质量分数 ;

m37 5

m36

— 扣除空白试验值后 50 mL溶液中五氧化二磷的含量 ,单位为毫克(mg) ;

— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

— 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 18   二氧化碳的测定— 碱石棉吸收称量法(基准法)

6. 18. 1   方法提要

用磷酸分解试样 ,碳酸盐分解释放出的二氧化碳由不含二氧化碳的气流带入一系列的 U 形管 ,先除去硫化氢和水分 ,然后被碱石棉吸收 ,通过称量来确定二氧化碳的含量 。

6. 18.2   分析步骤

使用 6. 2. 22规定的仪器装置进行测定 。

每次测定前 ,将一个空的反应瓶连接到 6. 2. 22所示的仪器装置上 ,连通 U形管 9、10、11、12、13。启动抽气泵 ,控制气体流速为 50 mL/min~ 100 mL/min(每秒 3 个 ~ 5 个气泡) ,通气 30 min 以上 , 以除去系统中的二氧化碳和水分 。

关闭抽气泵 ,关闭 U形管 10、11、12、13的磨口塞 。取下 U形管 11和 12放在干燥器(6. 2. 6) 中 ,恒温 10 min,然后分别称量 。

提示 : 取用 U形管时 ,应小心避免影响质量 、损坏或受伤 。进行操作时 ,戴防护手套 。

称取约 1 g试样(m38) ,精确至 0. 000 1 g,置于 100 mL 的干燥反应瓶中 ,将反应瓶连接到 6. 2. 22所示的仪器装置上 ,并将已称量的 U形管 11和 12连接到 6. 2. 22所示的仪器装置上 。启动抽气泵 ,控制气体流速为 50mL/min~ 100mL/min(每秒 3个 ~ 5个气泡) 。加入 20mL磷酸到分液漏斗 6 中 ,小心旋开分液漏斗活塞 ,使磷酸滴入反应瓶 4 中 ,并留少许磷酸在漏斗中起液封作用 ,关闭活塞 。 打开反应瓶下面的小电炉 ,调节加热电压 ,缓慢加热约 5 min至溶液煮沸 ,并微沸约 5 min,关闭电炉 ,并继续通气25 min。

提示 : 切勿剧烈加热 , 以防反应瓶中的液体产生倒流现象 。

关闭抽气泵 ,关闭 U形管 10、11、12、13的磨口塞 。取下 U形管 11和 12放在干燥器(6. 2. 6) 中 ,恒温 10 min,然后分别称量 。用每根 U形管增加的质量(m39和 m40)计算水泥中二氧化碳的含量 。

如果第二根 U形管 12的质量变化小于 0. 000 5 g,计算时忽略 。实际上二氧化碳应全部被第一根U形管 11吸收 。

同时进行空白试验 。计算时从测定结果中扣除空白试验值(m039) 。

6. 18.3   结果的计算与表示

二氧化碳的质量分数 w (CO2)按式(48)计算 :

w  X 100%    … … … … … … … … … … ( 48 )

式中 :

w (CO2) — 水泥中二氧化碳的质量分数 ;

m39             — 吸收后 U形管 11增加的质量 ,单位为克(g) ;

m40             — 吸收后 U形管 12增加的质量 ,单位为克(g) ;

m039             — 空白试验值 ,单位为克(g) ;

m38             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 19   氧化锌的测定— 原子吸收分光光度法

6. 19. 1   方法提要

用氢氟酸-高氯酸分解试样 , 以锶盐消除硅 、铝 、钛等的干扰 ,在空气-乙炔火焰中 , 于波长 213. 8 nm处测定吸光度 。

6. 19.2   分析步骤

直接取用 6. 11. 2. 1 中溶液 C,用原子吸收分光光度计(6. 2. 13) ,在空气-乙炔火焰中 ,用锌元素空心阴极灯 ,于波长 213. 8 nm 处 , 在 与 6. 1. 84. 2 相 同 的 仪 器 条 件 下 测 定 溶 液 的 吸 光 度 , 在 工 作 曲 线 (6. 1. 84. 2)上求出氧化锌的浓度(c8) 。

6. 19.3   结果的计算与表示

氧化锌的质量分数 w (ZnO)按式(49)计算 :

w  X 100%          … … … … … … … … … … ( 49 )

式中 :

w (ZnO) — 氧化锌的质量分数 ;

c8

250 m24

— 扣除空白试验值后试样溶液中氧化锌的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 测定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 6. 11. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.20   氟离子的测定— 离子选择电极法(基准法)

6.20. 1   方法提要

氢氧化钠熔融试样或酸分解试样(有争议时以氢氧化钠熔融试样为准) ,在 pH6. 0 的总离子强度配位缓冲溶液的存在下 , 以氟离子选择电极作指示电极 ,饱和氯化钾甘汞电极作参比电极 ,用离子计或酸度计测量溶液的电极电位 。

6.20.2   分析步骤

6.20.2. 1   氢氧化钠熔融试样(溶液 H 的制备)

称取约 0. 2 g试样(m41) ,精 确 至0. 000 1 g, 置 于 镍 坩 埚 中 , 加 入 3 g 氢 氧 化 钠 (6. 1. 26) , 盖 上 坩 埚盖 ,并留有缝隙 ,放入高温炉(6. 2. 7) 中 ,从 低 温 升 起 , 在 650 ℃ ~ 700 ℃下 熔 融 20 min, 其 间 取 出 摇 动1 次 。取出冷却 ,用热水分 几 次 将 熔 块 提 取 到 200 mL烧 杯 中(必 要 时 适 当 加 热) , 在 搅 拌 下 一 次 加 入8 mL盐酸 ,用约 10 mL热盐酸(1+9)洗净坩埚和盖 ,用快速滤纸过滤 ,用热水洗涤 2 次 ~ 3 次 ,滤液及洗液收集于 100 mL容量瓶中 ,冷却至室温 。加入 2滴溴酚蓝指示剂溶液(6. 1. 108) ,用盐酸(1+1)和氢氧化钠溶液(6. 1. 48)调节溶液酸度 ,使溶液颜色刚由蓝色变为黄色(应防止氢氧化铝沉淀生成) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 H 供离子选择电极法测定氟离子(6. 20. 2. 3) 。

6.20.2.2   盐酸分解试样(溶液 I的制备)

称取约 0. 2 g试样(m42) ,精确至 0. 000 1 g,置于 100 mL干烧杯中 ,加入 10 mL水使试样分散 ,在搅拌下加入 5 mL盐 酸 (1+1) , 加 热 煮 沸 并 继 续 微 沸 1 min~ 2 min。 用 快 速 滤 纸 过 滤 , 用 热 水 洗 涤5 次 ~ 6次 ,滤液及洗 液 收 集 于 100 mL 容 量 瓶 中 , 冷 却 至 室 温 。 加 入 2 滴 溴 酚 蓝 指 示 剂 溶 液 (6. 1. 108) ,用盐酸(1+1)和氢氧化钠溶液(6. 1. 48)调节溶液酸度 ,使溶液颜色刚由蓝色变为黄色(应防止氢氧化铝沉淀生成) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 I供离子选择电极法测定氟离子(6. 20. 2. 3) 。

6.20.2.3   氟离子的测定

从 6. 20. 2. 1溶液 H 或 6. 20. 2. 2 溶液 I吸取 10. 00 mL溶液放入 50 mL 干塑料烧杯或干玻璃烧杯中 ,加入 10. 00 mL pH6. 0 的总离子强度配位缓冲溶液(6. 1. 67) ,放入一根搅拌子 ,将烧杯置于磁力搅拌

器 (6. 2. 11)上 ,在溶液中插入氟离子电极(6. 2. 20)和饱和氯化钾甘汞电极(6. 2. 17) ,搅拌 2 min后 ,停止搅拌 30 s,用离子计或酸度计(6. 2. 18)测量溶液的平衡电位 ,用回归方程计算或在工作曲线上(6. 1. 86. 4)求出氟离子的质量浓度(ρ9) 。

6.20.3   结果的计算与表示

氟离子的质量分数 w (F- )按式(50)计算 :

w )

式中 :

w (F- )  — 氟离子的质量分数 ;

ρ9

100

m43

— 扣除空白试验值后试样溶液中氟离子的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 试样溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 6. 20. 2. 1(m41)或 6. 20. 2. 2(m42)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.21   水溶性碱含量的测定— 火焰光度法

6.21. 1   方法提要

控制溶液温度(25±2)℃ ,水灰比 1 ∶ 40,水泥试样和水充分混合并基本全部水化 ,干过滤后用火焰光度法测定水溶性氧化钾和氧化钠的含量 ,从而计算水泥中的水溶性碱含量 。

6.21.2   分析步骤

称取约 5 g试样(m44) ,精确至 0. 01 g,置于 250 mL 的干燥锥形瓶中 ,加入 200. 0 mL(25±2)℃的无二氧 化 碳 的 水 及 一 根 磁 力 搅 拌 棒 , 盖 上 瓶 塞 , 放 在 磁 力 搅 拌 器 (6. 2. 11) 上 , 控 制 溶 液 温 度 (25± 2)℃ ,搅拌 10 min后 ,用干燥的快速滤纸过滤(不要洗涤) ,滤液收集于干燥的玻璃容器中 ,密封保存 。

吸取 25. 00 mL滤液放入 100 mL容量瓶中(滤液的分取体积视水溶性氧化钾和氧化钠的含量而定) ,加入 1 滴 甲 基 红 指 示 剂 溶 液 (6. 1. 104) , 用 盐 酸 (1+1) 中 和 至 溶 液 呈 微 红 色 , 用 水 稀 释 至 刻 度 ,摇匀 。

在火焰光度计(6. 2. 14)上 ,按仪器使用规程 ,在与 6. 1. 81. 2. 1 相同的仪器条件下进行测定 。 在工作曲线(6. 1. 81. 2. 1)上分别求出水溶性氧化钾和氧化钠的浓度(c10)和 (c11) 。

6.21.3   结果的计算与表示

水溶性氧化钾和氧化钠的质量分数 w'(K2 O)和 w'(Na2 O)分别按式(51)和式(52)计算 :

w')

w')

式中 :

w'(K2 O)  — 水溶性氧化钾的质量分数 ;

c10                     — 扣除空白试验值后测定溶液中氧化钾的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

100         — 测定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

计算 ;

n4                        — 全部 试 样 溶 液 与 所 分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 按 照 n4 = 8

m44                      — 试料的质量 ,单位为克(g) ;

w'(Na2 O) — 水溶性氧化钠的质量分数 ;

c11                     — 扣除空白试验值后测定溶液中氧化钠的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) 。

水溶性碱含量的质量分数 w'(R2 O)按式(53)计算 :

w'(R2 O) =w'(Na2 O) + 0. 658Xw'(K2 O)

… … … … … … … … … … ( 53 )

式中 :

w'(R2 O)  — 水溶性碱含量的质量分数 ;

w'(Na2 O) — 水溶性氧化钠的质量分数 ;

w'(K2 O)  — 水溶性氧化钾的质量分数 。

## 6.22   水泥碱度(pH值)的测定— 离子选择电极法

6.22. 1   方法提要

控制溶液温度(20±2)℃ ,水灰比 1 ∶ 10,水泥试样和水充分混合并基本全部水化 ,干过滤后用离子选择电极测定溶液的 pH值 ,用 pH值来表征水泥的碱度 。

6.22.2   分析步骤

称取 10. 00g试样 ,精确至 0. 01g,置于 200mL 的干燥锥形瓶中 ,加入 100. 00mL(20±2)℃的无二氧化碳的水及一根磁力搅拌棒 ,立即盖上瓶塞 ,摇动锥形瓶使试样分散 ,然后将锥形瓶放在磁力搅拌器(6. 2. 11)上 ,控制溶液温度(20±2)℃ ,搅拌 60 min后 ,立即用干燥的快速滤纸过滤(不要洗涤) ,滤液收集于干燥的玻璃容器中 ,密封保存 。此溶液 J 供测定 pH值 。

按照仪 器 的 使 用 规 程 , 分 别 用 磷 酸 盐 pH 标 准 缓 冲 溶 液 (6. 1. 73) 和 硼 酸 盐 pH 标 准 缓 冲 溶 液(6. 1. 74)校准酸度计(6. 2. 18) 。

将适量的溶液 J 置于 50 mL干燥的烧杯中 ,控制溶液温度(20±2)℃ ,可以使用恒温水浴(6. 19)控制溶液的温度 。用校准好的酸度计(6. 2. 18)测定 pH 值 。将电极插入溶液中 ,搅拌 ,待数值稳定后读取pH值 ,测定结果保留一位小数 。

## 6.23   二氧化硅的测定— 氟硅酸钾容量法(代用法)

6.23. 1   方法提要

在有过量的氟离子 、钾离子存在的强酸性溶液中 ,使硅酸形成氟硅酸钾(K2 SiF6)沉淀 。经过滤 、洗涤及中和残余酸后 ,加入沸水使氟硅酸钾沉淀水解生成等物质的量的氢氟酸 。然后以酚酞为指示剂 ,用氢氧化钠标准滴定溶液进行滴定 。

6.23.2   分析步骤

从 6. 8. 2. 1溶液 B 中吸取 50. 00mL溶液 ,放入 300mL塑料烧杯中 ,加入 15mL硝酸 ,搅拌 ,冷却至30 ℃以下 。加入固体氯化钾(6. 1. 51) ,搅拌 、压碎大颗粒至溶液饱和 ,且过量少量氯化钾 ,加入10mL氟化钾溶液(6. 1. 52) ,仔细搅拌 、压碎大颗粒氯化钾 ,使其完全饱和 ,并有约 2 g 固体氯化钾析出 , (此时搅拌 ,溶液应该比较浑浊 ,如氯化钾析出量不够 ,应再补充加入氯化钾 ,但氯化钾的析出量不宜过多) , 在10 ℃ ~ 26 ℃下放置 15 min~ 20 min,其间搅拌 1 次 。 用中速滤纸过滤 ,先过滤溶液 , 固体氯化钾和沉淀留在杯底 ,溶液 过 滤 完 后 用 氯 化 钾 溶 液 (6. 1. 53)洗 涤 塑 料 杯 及 沉 淀 , 洗 涤 过 程 中 使 固 体 氯 化 钾 溶解 ,洗液总量不超过 25mL。将滤纸连同沉淀取下 ,置于原塑料杯中 ,沿杯壁加入 10mL氯化钾-乙醇溶液 (6. 1. 54)及 1 mL酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,将滤纸展开 ,用氢氧化钠标准滴定溶液(6. 1. 90) 中和未洗净的酸 , 仔细搅动 、挤压滤纸并随之擦洗杯壁直至溶液呈红色(过滤 、洗涤 、中和残余酸的操作 应 迅速 , 以防止氟硅酸钾沉淀的水解) 。 向杯中加入约 200 mL沸水(煮沸后用氢氧化钠标准滴定溶液中和

至酚酞呈微红色的沸水) ,用氢氧化钠标准滴定溶液(6. 1. 90)滴定至微红色(V30) 。

6.23.3   结果的计算与表示

二氧化硅的质量分数 w (SiO2)按式(54)计算 :

… … … … … … … … … … ( 54 )

式中 :

w (SiO2) — 二氧化硅的质量分数 ;

T(SiO2) — 氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V30               — 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V030              — 空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

5            — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m21               — 6. 8. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.24   三氧化二铁的测定—EDTA 直接滴定法(代用法)

6.24. 1   方法提要

在 pH1. 8、温度为 60℃ ~ 70℃的溶液中 , 以磺基水杨酸钠为指示剂 ,用 EDTA标准滴定溶液滴定 。

6.24.2   分析步骤

从 6. 7. 2. 2溶液 A 或 6. 8. 2. 1 溶 液 B 中 吸 取 25. 00 mL 溶 液 放 入 300 mL 烧 杯 中 , 加 水 稀 释 至 约100 mL,用氨水(1+1)和盐酸(1+1)调节溶液的 pH值至 1. 8,用精密 pH 试纸(6. 1. 120)检验 。将溶液加热至约 70 ℃ ,加入 10滴磺基水杨酸钠指示剂溶液(6. 1. 106) ,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)缓慢地滴定至亮黄色(V31 ,终点时 溶 液 温 度 应 不 低 于 60 ℃ , 如 终 点 前 溶 液 温 度 降 至 近 60 ℃时 , 应 再 加 热 至65 ℃ ~ 70 ℃) 。保留此溶液供测定三氧化二铝(6. 26或 6. 27)用 。

6.24.3   结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数 w (Fe2 O3)按式(55)计算 :

… … … … … … … … … … ( 55 )

式中 :

w (Fe2 O3) — 三氧化二铁的质量分数 ;

T(Fe2 O3) —EDTA标准滴定溶液对三氧化二铁的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V31                   — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V031                 — 空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10           — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m23                   — 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.25   三氧化二铁的测定— 原子吸收分光光度法(代用法)

6.25. 1   方法提要

分取一定量的试样溶液 , 以锶盐消除硅 、铝 、钛等的干扰 ,在空气-乙炔火焰中 , 于波长 248. 3 nm 处

测定吸光度 。

6.25.2   分析步骤

从 6. 11. 2. 1溶液 C 中吸取 25. 00 mL溶液放入 100 mL容量瓶中(试样溶液的分取体积视三氧化二铁的含量而定) ,加入 2 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) (测定溶液中锶的浓度为 1 mg/mL) 。用 水 稀 释 至 刻度 ,摇匀 。用原子吸收分光光度计(6. 2. 13) ,在空气-乙炔火焰中 ,用铁元素空心阴极灯 ,于波长248. 3 nm处 ,在与 6. 1. 78. 2. 2相同的仪器条件下测定溶液的吸光度 ,在工作曲线(6. 1. 78. 2. 2)上求出三氧化二铁的浓度(c12) 。

6.25.3   结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数 w (Fe2 O3)按式(56)计算 :

w )

式中 :

w (Fe2 O3) — 三氧化二铁的质量分数 ;

c12

100 n5

m24

— 扣除空白试验值后测定溶液中三氧化二铁的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 测定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

计算 ;

— 全部试样溶液与所分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 , 按 照 n5 = 10

— 6. 11. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.26   三氧化二铝的测定—EDTA 直接滴定法(代用法)

6.26. 1   方法提要

将滴定铁后的溶液调节 pH值至 3. 0,在煮沸下以 EDTA-铜和 PAN 为指示剂 ,用 EDTA 标准滴定溶液滴定 。

6.26.2   分析步骤

将 6. 24中测完铁的溶液加水稀释至约 200 mL,加入 1滴 ~ 2滴溴酚蓝指示剂溶液(6. 1. 108) ,滴加氨水(1+1)至溶液出现蓝紫色 ,再滴加盐酸(1+1)至黄色 。加入 15 mL pH3. 0 的缓冲溶液(6. 1. 38) ,加热煮沸并 保 持 微 沸 1 min, 加 入 10 滴 EDTA-铜 溶 液 ( 6. 1. 101) 及  2 滴 ~ 3 滴 PAN 指 示 剂 溶 液(6. 1. 107) ,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定至红色消失 。继续煮沸 ,滴定 ,直至溶液经煮沸后红色不再出现并呈稳定的亮黄色为止(V32) 。

6.26.3   结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数 w (Al2 O3)按式(57)计算 :

… … … … … … … … … … ( 57 )

式中 :

w (Al2 O3) — 三氧化二铝的质量分数 ;

T(Al2 O3) —EDTA标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V32                   — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V032                 — 空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10           — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m23                   — 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.27   三氧化二铝的测定— 硫酸铜返滴定法(代用法)

6.27. 1   方法提要

在滴定铁后的溶液中 ,加入对铝 、钛过量的 EDTA 标准滴定溶液 ,控制溶液 pH3. 8~ 4. 0, 以 PAN为指示剂 ,用硫酸铜标准滴定溶液返滴定过量的 EDTA。

本法只适用于一氧化锰含量在 0. 5%以下的试样 。

6.27.2   分析步骤

往 6. 24 中测完铁的溶液中用滴定管准确加入 EDTA 标准滴定溶液(6. 1. 88)至过量 10. 00 mL~ 15. 00mL(V33 ,对铝 、钛合量而言) ,加水稀释至 150mL~ 200mL。将溶液加热至 70℃ ~ 80℃后 ,在搅拌下滴加氨水(1+1)至溶液的 pH值至 3. 0~ 3. 5,用精密 pH试纸(6. 1. 120)检验 ,加入 15mL pH4. 3 的缓冲溶液(6. 1. 55) ,加热煮沸并保持微 沸 1 min~ 2 min, 取 下 稍 冷 , 加 入 4 滴 ~ 5 滴 PAN 指 示 剂 溶 液(6. 1. 107) ,用硫酸铜标准滴定溶液(6. 1. 89)滴定至亮紫色(V34) 。

如果 V35小于 10 mL,增加 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)的加入量重新试验 。

6.27.3   结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数 w (Al2 O3)按式(58)计算 :

… … … … … … … … … … ( 58 )

式中 :

w (Al2 O3) — 三氧化二铝的质量分数 ;

T(Al2 O3) —EDTA标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V33                   — 加入 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

K1                       —EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比 ;

V34                   — 滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10           — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m23                   — 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) ;

0. 64        — 二氧化钛对三氧化二铝的换算系数 ;

w (TiO2) — 测得的二氧化钛的质量分数 。

## 6.28   氧化钙的测定— 氢氧化钠熔样-EDTA滴定法(代用法)

6.28. 1   方法提要

在酸性溶液中加入适量的氟化钾 , 以抑制硅酸的干扰 。然后在 pH13以上的强碱性溶液中 , 以三乙醇胺为掩蔽剂 ,用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂 ,用 EDTA标准滴定溶液滴定 。

6.28.2   分析步骤

从 6. 8. 2. 1 溶 液 B 中 吸 取 25. 00 mL 溶 液 放 入 300 mL 烧 杯 中 , 加 入 5 mL~ 7 mL 氟 化 钾 溶 液(6. 1. 56) ,搅匀并放置 2 min以上 ,然后加水稀释至约 200 mL,加入 5 mL三乙醇胺溶液(1+2)及适量

的 CMP混合指示剂(6. 1. 102) ,在搅拌下加入氢氧化钾溶液(6. 1. 39)至出现绿色荧光后再过量5 mL~ 8 mL,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色(V35) 。

测定水泥及其熟料中氧化钙含量 ,加入 7 mL氟化钾溶液(6. 1. 56) 。

测定生料中氧化钙含量 ,加入 5 mL氟化钾溶液(6. 1. 56) 。

6.28.3   结果的计算与表示

氧化钙的质量分数 w (CaO)按式(59)计算 :

… … … … … … … … … … ( 59 )

式中 :

w (CaO) — 氧化钙的质量分数 ;

T(CaO) —EDTA标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V35              — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V035            — 空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10        — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m21              — 6. 8. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.29   氧化钙的测定— 高锰酸钾滴定法(代用法)

6.29. 1   方法提要

以氨水将铁 、铝 、钛等沉淀为氢氧化物 ,过滤除去 。然后将钙以草酸钙形式沉淀 ,过滤和洗涤后将草酸钙溶解 ,用高锰酸钾标准滴定溶液滴定 。

6.29.2   分析步骤

称取约 0. 3 g 试样(m45) ,精确至 0. 000 1 g, 置于铂坩埚中 , 盖上坩埚盖(留有 缝 隙) , 在 950 ℃ ~ 1 000 ℃下灼烧 5 min,取出坩埚冷却 。用玻璃棒仔细压碎块状物 ,加入 0. 20g~0. 22g 已磨细的无水碳酸钠(6. 1. 27) ,仔细搅拌均匀 。再将坩埚置于 950 ℃ ~ 1 000 ℃下灼烧 10 min,取出坩埚冷却 。

将烧结块移入 300mL烧杯中 ,加入 30mL~40mL水 ,盖上表面皿 。从杯口慢慢加入 10mL盐酸(1+1)及 2滴 ~ 3滴硝酸 ,待反应停止后取下表面皿 ,用热盐酸(1+1)清洗坩埚数次 ,洗液合并于烧杯中 ,加热煮沸使 熔 块 全 部 溶 解 , 加 水 稀 释 至 150 mL, 煮 沸 取 下 , 加 入 3 滴 ~ 4 滴 甲 基 红 指 示 剂 溶 液(6. 1. 104) ,搅拌下缓慢滴加氨水(1+1)至溶液呈黄色 ,再过量 2 滴 ~ 3 滴 ,加热微沸 1 min,加入少许滤纸浆(6. 1. 119) ,静置待氢氧化物下沉后 ,趁热用快速滤纸过滤 ,并用热硝酸-氨水混合溶液(6. 1. 33)洗涤烧杯及沉淀 8次 ~ 10次 ,滤液及洗液收集于 500 mL烧杯中 ,弃去沉淀 。

注 1: 当试样中锰含量较高 时 ,应 用 以 下 方 法 除 去 锰 。把 滤 液 用 盐 酸(1+1)调 节 至 甲 基 红 呈 红 色 , 加 热 蒸 发 至 约150 mL,加入 40mL溴水(6. 1. 16)和 10mL氨水(1+1) ,再煮沸 5 min以上 。静置待氢氧化物下沉后 ,用中速滤纸过滤 ,用热水洗涤 7次 ~ 8次 ,弃去沉淀 。滴加盐酸(1+1)使滤液呈酸性 ,煮沸 ,使溴完全驱尽 ,然后按以下步骤进行操作 。

加入 10mL盐酸(1+1) ,调整溶液体积至约 200mL(需要时加热浓缩溶液) ,加入 30mL草酸铵溶液 (6. 1. 57) ,煮沸取下 ,然后加 2滴 ~ 3滴甲基红指示剂溶液(6. 1. 104) ,在搅拌下缓慢逐滴加入氨水(1+ 1) ,至溶液呈黄色 ,并过量 2滴 ~ 3滴 ,静置(60±5) min,在最初的 30 min期间内 ,搅拌混合溶液2次 ~ 3 次 。加入少许滤纸浆(6. 1. 119) ,用慢速滤纸过滤 ,用热水洗涤沉淀 8 次 ~ 10次 (洗涤烧杯和沉淀用水总量不超过 75 mL) 。在洗涤时 ,洗涤水应该直接绕着滤纸内部以便将沉淀冲下 ,然后水流缓缓地直接朝着滤纸中心洗涤 , 目的是搅动和彻底清洗沉淀 。

注 2: 缓慢地逐滴加入氨 水 (1+1) , 否 则 生 成 的 草 酸 钙 在 过 滤 时 可 能 有 透 过 滤 纸 的 趋 向 。 当 同 时 进 行 几 个 测 定时 ,下列方法有助于保证缓慢地中和 。边搅拌边向第一 个 烧 杯 中 加 入 2 滴 ~ 3 滴 氨 水(1+1) ,再 向 第 二 个 烧杯中加入 2滴 ~ 3滴氨水(1+1) , 以此类推 。然后返回来再向第一个烧杯中加 2滴 ~ 3滴 ,直至每个烧杯中的溶液呈黄色 ,并过量 2滴 ~ 3滴 。

将沉淀连同滤纸置于原烧杯中 ,加入 150 mL~ 200 mL热水 , 10 mL硫酸(1+1) ,加热至 70 ℃ ~ 80 ℃ ,搅拌使沉淀溶解 ,将滤纸展开 ,贴附于烧杯内壁上部 ,立即用高锰酸钾标准滴定溶液(6. 1. 98)滴定至微红色后 ,再将滤纸浸入溶液中充分搅拌 ,继续滴定至微红色出现并保持 30 s不消失(V36) 。

注 3: 当测定空白试验或草酸钙的量很少时 ,开始时高锰酸钾(KMnO4) 的 氧 化 作 用 很 慢 , 为 了 加 速 反 应 ,在 滴 定 前溶液中加入少许硫酸锰(MnSO4) 。

6.29.3   结果的计算与表示

氧化钙的质量分数 w (CaO)按式(60)计算 :

w )

式中 :

w (CaO) — 氧化钙的质量分数 ;

T'(CaO)— 高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V36              — 滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V036            — 空白试验消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m45             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.30   氧化镁的测定—EDTA滴定差减法(代用法)

6.30. 1   方法提要

在 pH10的溶 液 中 , 以 酒 石 酸 钾 钠 、三 乙 醇 胺 为 掩 蔽 剂 , 用 酸 性 铬 蓝 K-萘 酚 绿 B 混 合 指 示 剂 , 用EDTA标准滴定溶液滴定 。

当试样中一氧化锰含量 >0. 5%时 , 在盐酸羟胺存 在 下 , 测 定 钙 、镁 、锰 总 量 , 差 减 法 测 得 氧 化 镁 的含量 。

6.30.2   分析步骤

6.30.2. 1   一氧化锰含量≤0.5%时 ,氧化镁的测定

从 6. 7. 2. 2溶液 A 或 6. 8. 2. 1 溶 液 B 中 吸 取 25. 00 mL 溶 液 放 入 300 mL 烧 杯 中 , 加 水 稀 释 至 约200 mL,加入 1 mL酒 石 酸 钾 钠 溶 液 (6. 1. 58) , 搅 拌 , 然 后 加 入 5 mL 三 乙 醇 胺 (1+2) , 搅 拌 。 加 入25 mL pH10缓冲溶液(6. 1. 59)及适量的 KB混合指示剂(6. 1. 103) ,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定 ,近终点时应缓慢滴定至纯蓝色(V37) 。

氧化镁的质量分数 w (MgO)按式(61)计算 :

… … … … … … … … … … ( 61 )

式中 :

w (MgO) — 氧化镁的质量分数 ;

T(MgO) —EDTA标准滴定溶液对氧化镁的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V37                — 滴定钙 、镁总量时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V037               — 滴定钙 、镁总量时空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V38                — 按 6. 10(V26)或 6. 28(V35)测定氧化钙时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V038               — 按 6. 10(V026)或 6. 28(V035)测 定 氧 化 钙 时 空 白 试 验 消 耗 EDTA 标 准 滴 定 溶 液 的 体积 ,单位为毫升(mL) ;

10         — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m23                — 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

6.30.2.2   一氧化锰含量>0.5%时 ,氧化镁的测定

除将三乙醇胺(1+2)的加入量改为 10 mL,并在滴定前加入 0. 5 g~ 1 g盐酸羟胺(6. 1. 60)外 ,其余分析步骤按 6. 30. 2. 1进行(m39) 。

氧化镁的质量分数 w (MgO)按式(62)计算 :

… … … … … … … … … … ( 62 )

式中 :

w (MgO) — 氧化镁的质量分数 ;

T(MgO) —EDTA标准滴定溶液对氧化镁的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V39                 — 滴定钙 、镁 、锰总量时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V039               — 滴定钙 、镁 、锰总量时空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V38                — 按 6. 10(V26)或 6. 28(V35)测定氧化钙时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V038               — 按 6. 10(V026)或 6. 28(V035)测 定 氧 化 钙 时 空 白 试 验 消 耗 EDTA 标 准 滴 定 溶 液 的 体积 ,单位为毫升(mL) ;

10         — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m23                — 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) ;

0. 57       — 一氧化锰对氧化镁的换算系数 ;

w (MnO) — 测得的一氧化锰的质量分数 。

## 6.31   硫酸盐中三氧化硫的测定— 碘量法(代用法)

6.31. 1   方法提要

试样先经磷酸处理 ,将硫化物分解除去 。再加入氯化亚锡-磷酸溶液并加热 ,将硫酸盐的硫还原成等物质的量的硫化氢 ,收集于氨性硫酸锌溶液中 ,然后用碘量法进行测定 。

试样中除硫化物和硫酸盐外 ,还有其他状态的硫存在时 ,可能对测定造成误差 。

6.31.2   分析步骤

使用 6. 2. 21规定的仪器装置进行测定 。

向 400mL烧杯中加入 20mL氨性硫酸锌溶液(6. 1. 44)和 300mL水 ,按 6. 2. 21 中仪器装置图将玻璃导气管插入到烧杯中 。

称取约 0. 5 g试样(m46) ,精确至 0. 000 1 g,置于 100 mL 的干燥反应瓶中 ,加入 10 mL磷酸 ,置于小电炉上加热至沸 ,并继续在微沸下加热至无大气泡 、液面平静 、无白烟出现时为止 。取下放冷 , 向反应瓶中加入 10 mL氯化亚锡-磷酸溶液(6. 1. 61) ,按 6. 2. 21 中仪器装置图连接各部件 。

开动空气泵 ,控制气体流量为 100 mL/min~ 150 mL/min(每秒 4个 ~ 5个气泡) ,加热煮沸并微沸

15 min,停止加热 。

提示 : 试验结束时反应瓶中的溶液温度较高 ,注意冷却后再洗涤反应瓶 。

关闭空气泵 ,把插入吸收液内的玻璃导气管作为搅 棒 , 将 溶 液 冷 却 至 室 温 , 加 入 10 mL 明 胶 溶 液(6. 1. 45) ,加入 15. 00 mL碘酸钾标准滴定溶液(V40 ,6. 1. 93) ,在搅拌地同时一次性加入 40mL盐酸(1+ 1) ,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(6. 1. 94)滴定至淡黄色 ,加入 2 mL淀粉溶液(6. 1. 111) ,继续滴定至蓝色消失(V41) 。如果 V42小于 1. 5 mL,应减少一半的试样质量重新试验 。宜称取 0. 5 g试样 ,碘酸钾标准滴定溶液(6. 1. 93)的加入量见表 3。

表 3   推荐碘酸钾标准滴定溶液(6. 1. 93)的加入量

| 硫酸盐三氧化硫含量范围/% | 碘酸钾标准滴定溶液建议的加入量/mL |
| --- | --- |
| 1. 5~ 2. 0 | 9~ 12 |
| 2. 0~ 2. 5 | 11~ 14 |
| 2. 5~ 3. 0 | 13~ 16 |
| 3. 0~ 3. 5 | 15~ 18 |
| 3. 5~ 4. 0 | 17~ 20 |

6.31.3   结果的计算与表示

硫酸盐中三氧化硫的质量分数 w (SO3)按式(63)计算 :

… … … … … … … … … … ( 63 )

式中 :

w (SO3) — 硫酸盐中三氧化硫的质量分数 ;

1. 201    — 碘酸钾标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V40              — 加入碘酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

K2                — 碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比 ;

V41              — 滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V040            — 空白试验加入碘酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V041            — 空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m46             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.32   硫酸盐中三氧化硫的测定— 库仑滴定法(代用法)

6.32. 1   方法提要

试样经甲酸处理 ,将硫化物分解除去 。在催化剂的作用下 , 于空气流中熔融分解 ,试样中硫生成二氧化硫并被碘化钾溶液吸收 , 以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定 。

试样中含有大量的 硫 化 物 (S2- )或 其 状 态 的 硫 时 , 硫 化 物 或 其 状 态 的 硫 可 能 未 完 全 被 甲 酸 所 分解 ,将给测定结果造成正误差 ,如掺入大量矿渣的水泥 。

6.32.2   分析步骤

使用库仑积分测硫仪(6. 2. 24)进行测定 ,将管式高温炉升温并控制在 1 150 ℃ ~ 1 200 ℃ 。

开动供气泵和抽气泵并将抽气流量调节到约 1000mL/min。在抽气下 ,将约 200mL~ 300mL 电

解液(6. 1. 64)加入电解池内(电解液的加入量按仪器说明书要求加入) ,开动磁力搅拌器 。

调节电位平衡 :在瓷舟中放入少量含一定硫的试样 ,并盖一薄层五氧化二钒(6. 1. 63) ,将瓷舟置于一稍大的石英舟上 ,送进炉内 ,库仑滴定随即开始 。如果试验结束后库仑积分器的显示值为零 ,应再次调节 ,直至显示值不为零为止 。

称取(0. 05±0. 01) g试样(m47) ,精确至 0. 000 1 g,将试样均匀地平铺于瓷舟中 ,慢慢滴加 4 滴 ~ 5滴甲酸(1+1) ,用拉细的玻璃棒沿舟方向搅拌几次 ,使试样完全被甲酸润湿 ,再用 2滴 ~ 3滴甲酸(1+ 1)将玻璃棒上沾有的少量试样冲洗于瓷舟中 ,将瓷舟放在电炉上 ,控制电炉丝呈暗红色 ,低温加热并烤干 , 防止溅失 ,再升高温度加热 3 min~ 5 min。取下冷却后在试料上覆盖一薄层五氧化二钒(6. 1. 63)将瓷舟置于石英舟上 ,送进炉内 ,库仑滴定随即开始 ,试验结束后 , 库仑积分器显示出硫的毫克数(m48) 。并用有证标准样品/标准物质进行校正 。

6.32.3   结果的计算与表示

硫酸盐中三氧化硫的质量分数 w (SO3)按式(64)计算 :

w )

式中 :

w (SO3) — 硫酸盐中三氧化硫的质量分数 ;

m48             — 库仑积分器上显示的硫(S)的质量 ,单位为毫克(mg) ;

m048           — 空白试验库仑积分器上显示的硫的质量 ,单位为毫克(mg) ;

2. 50      — 硫对三氧化硫的换算系数 ;

m47             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.33   硫酸盐中三氧化硫的测定— 离子交换法(代用法)

6.33. 1   方法提要

在水介质中 ,用氢型阳离子交换树脂对水泥中的硫酸钙进行两次静态交换 ,生成等物质的量的氢离子 , 以酚酞为指示剂 ,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定 。

试样中的氟离子 、氯离子和磷酸根离子对测定结果会造成正误差 。

6.33.2   分析步骤

称取约 0. 2 g试样(m49) ,精确至 0. 000 1 g,置于已放有 5 g 树脂(6. 1. 62) 、10 mL热水及一根磁力搅拌子的 150 mL烧杯中 ,摇动烧杯使试样分散 。然后加入 40 mL沸水 ,立即置于磁力搅拌器(6. 2. 11)上 ,加热搅拌 10 min。取下 , 以快速滤纸过滤 ,用热水洗涤烧杯和滤纸上的树脂 4次 ~ 5 次 ,滤液及洗液收集于已放有 2 g树脂(6. 1. 62)及一根磁力搅拌子的 150 mL烧杯中(此时溶液体积在 100 mL左右) 。将烧杯再置于磁力搅拌器(6. 2. 11)上 ,搅拌 3 min。取下 , 以快速滤纸将溶液过滤于 300 mL烧杯中 ,用热水洗涤烧杯和滤纸上的树脂 5 次 ~ 6次 。

向溶液中加入 5滴 ~ 6滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用氢氧化钠标准滴定溶液(6. 1. 99)滴定至微红色 (V42) 。

保存滤纸上的树脂 ,可以回收处理后再利用 。

6.33.3   结果的计算与表示

硫酸盐中三氧化硫的质量分数 w (SO3)按式(65)计算 :

… … … … … … … … … … ( 65 )

式中 :

w (SO3) — 硫酸盐中三氧化硫的质量分数 ;

T(SO3) — 氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V42              — 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V042            — 空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m49             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.34   氯离子的测定— 硫氰酸铵容量法(代用法)

6.34. 1   方法提要

本方法给出总氯加溴的含量 , 以氯离子(Cl- )表示结果 。试样用硝酸进行分解 , 同时消除硫化物的干扰 。加入已知量的硝酸银标准溶液使氯离子以氯化银的形式沉淀 。煮沸 、过滤后 ,将滤液和洗液冷却至 25 ℃以下 , 以铁( Ⅲ)盐为指示剂 ,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银 。

6.34.2   分析步骤

称取约 5 g试样(m50) ,精确至 0. 000 1 g,置于 400 mL烧杯中 ,加入 50 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下加入 50 mL硝酸(1+2) ,加热煮沸 ,微沸 1 min~ 2 min。取下 ,用移液管加入 5. 00 mL硝酸银标准溶液(6. 1. 75) ,搅匀 ,煮沸 1 min~ 2 min,加入少许滤纸浆(6. 1. 119) ,用预先用硝酸(1+100)洗涤过的快速滤纸过滤或玻璃砂芯漏斗 (6. 2. 28)抽气过滤 , 滤液收集于 250 mL锥形瓶中 , 用 硝 酸 (1+ 100)洗涤烧杯 、玻璃 棒 和 滤 纸 , 直 至 滤 液 和 洗 液 总 体 积 达 到 约 200 mL, 溶 液 在 弱 光 线 或 暗 处 冷 却 至25 ℃以下 。

加入 5 mL硫酸铁铵指示剂溶液(6. 1. 109) ,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定(6. 1. 76)至产生的红棕色在摇动下不消失为止(V43) 。如果 V43小于 0. 5 mL,用减少一半的试样质量重新测定 。

不加入试样 ,按上述步骤进行两份空白试验 ,记录空白滴定所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积 。两份空白值的差值不大于 0. 10 mL,取其平均值(V44) 。

6.34.3   结果的计算与表示

氯离子的质量分数 w (Cl- )按式(66)计算 :

… … … … … … … … … … ( 66 )

式中 :

w (Cl- )  — 氯离子的质量分数 ;

1. 773     — 硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V44                — 空白试验消耗的硫氰酸铵标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V43                — 滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m50               — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.35   氯离子的测定— 离子色谱法(代用法)

6.35. 1   方法提要

用硝酸分解试样 。试样溶液进入离子交换树脂为固定相的离子色谱柱 ,经适当的淋洗液洗脱 ,被测

阴离子由于其在色谱柱上的保留特性不同而分离 ,再流经自再生电解抑制器时 , 由抑制器扣除淋洗液背景电导 ,增加被测离子的电导响应值 ,最后通过电导检测器检测 ,检测氯离子色谱峰的峰面积或峰高 。

6.35.2   分析步骤

6.35.2. 1   硝酸分解试样(溶液 K 的制备)

称取约 0. 3 g试样(m51) ,精确至 0. 000 1 g,置于 100 mL干烧杯中 ,加入 30 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,然后在搅拌下加入 10 mL硝酸(1+10) , 加热煮沸 ,微沸 1 min~ 2 min。 冷却至室温后 , 移入100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。溶液通过 0. 22 μm 水性针头微孔滤器或离子色谱仪配套的在线过滤器 。若溶液中不溶渣较多 ,可用预先用硝酸(1+100)洗涤过的快速滤纸过滤溶液 ,冷却至室温后 ,移入 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 K供测定氯离子(6. 35) 、氟离子(6. 40)用 。

6.35.2.2   氯离子的测定

碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图参见附录 B。

将上述试样溶液 K 和空白溶液注入离子色谱中(6. 2. 29)分离 ,得到色谱图 ,测定所得色谱峰的峰面积或峰高 。在工作曲线(6. 1. 85. 4)上求出氯离子的质量浓度(ρ13) 。

6.35.3   结果的计算与表示

氯离子的质量分数 w (Cl- )按式(67)计算 :

w )

式中 :

w (Cl- ) — 氯离子的质量分数 ;

ρ13              — 扣除空白试验值后试样溶液中氯离子的浓度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

100      — 试样溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m51            — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.36   氧化钾和氧化钠的测定(碱含量) — 原子吸收分光光度法(代用法)

6.36. 1   方法提要

用氢氟 酸-高 氯 酸 分 解 试 样 , 以 锶 盐 消 除 硅 、铝 、钛 等 的 干 扰 , 在 空 气-乙 炔 火 焰 中 , 分 别 于 波 长

766. 5 nm 处和波长 589. 0 nm 处测定氧化钾和氧化钠的吸光度 。

6.36.2   分析步骤

直接取用 6. 11. 2. 1 中溶液 C,用原子吸收分光光度计(6. 2. 13) ,在空气-乙炔火焰中 ,分别用钾元素空心阴极灯于波长 766. 5 nm 处和钠元素空心阴极灯于波长 589. 0 nm 处 ,在与 6. 1. 81. 2. 2相同的仪器条件下测定溶液的吸光度 ,在工作曲线(6. 1. 81. 2. 2)上求出氧化钾的浓度(c14)和氧化钠的浓度(c15) 。

6.36.3   结果的计算与表示

氧化钾和氧化钠的质量分数 w (K2 O)和 w (Na2 O)分别按式(68)和式(69)计算 :

w

w )

式中 :

w (K2 O)  — 氧化钾的质量分数 ;

ρ14

250 m24

— 扣除空白试验值后试样溶液中氧化钾的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 试样溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 6. 11. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) ;

w (Na2 O) — 氧化钠的质量分数 ;

ρ15                    — 扣除空白试验值后试样溶液中氧化钠的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) 。

碱含量的质量分数 w (R2 O)按 6. 14. 3公式(44)进行计算 。

## 6.37   一氧化锰的测定— 原子吸收分光光度法(代用法)

6.37. 1   方法提要

用氢氟酸-高氯酸分解试样 , 以锶盐消除硅 、铝 、钛等的干扰 ,在空气-乙炔火焰中 , 于波长 279. 5 nm处测定吸光度 。

6.37.2   分析步骤

直接取用 6. 11. 2. 1 中溶液 C,用原子吸收分光光度计(6. 2. 13) ,在空气-乙炔火焰中 ,用锰元素空心阴极灯 ,于 波 长 279. 5 nm 处 , 在 与 6. 1. 82. 3. 2 相 同 的 仪 器 条 件 下 测 定 溶 液 的 吸 光 度 , 在 工 作 曲 线(6. 1. 82. 3. 2)上求出一氧化锰的质量浓度(ρ16) 。

6.37.3   结果的计算与表示

一氧化锰的质量分数 w (MnO)按式(70)计算 :

w )

式中 :

w (MnO) — 氧化锰的质量分数 ;

ρ16

250 m24

— 扣除空白试验值后试样溶液中一氧化锰的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 试样溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 6. 11. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.38   一氧化锰的测定— 高锰酸钾滴定法(代用法)

6.38. 1   方法提要

试样用盐酸分解 ,加热微沸至近干以除去氯离子 ,加入氧化锌中和溶液中的酸 ,用高锰酸钾标准滴定溶液滴定 ,使二价锰氧化成二氧化锰 , 当二价锰被完全氧化后 ,溶液中稍过量的高锰酸钾呈现粉红色 。

6.38.2   分析步骤

称取约 2 g试样(m52) ,精确至 0. 000 1 g,置于 250 mL干烧杯中 ,加入约 50 mL水 ,搅拌使其完全分散 ,然后加入 15mL盐酸 ,将混合液缓慢加热使其尽可能地溶解 。 向溶液中加入 5 mL硝酸和 50mL水 ,加热微沸至近干 。然后加入热水稀释至约 100mL,煮沸后取下烧杯 , 向溶液中缓慢加入氧化锌粉末(6. 1. 65)直至溶液中的氧化锌不再溶解 ,并过量加入氧化锌粉末 3 g~ 5 g,煮沸 2 min~ 3 min。

不用过滤 ,用间断或继续加热的方式来保持溶液的温度在 90 ℃ ~ 100 ℃ ,用高锰酸钾标准滴定溶液 (6. 1. 98)滴定 ,滴定至加入 1滴标准滴定溶液后溶液呈粉红色不褪为止(V45) 。

提示 : 当滴定至接近终点时 ,逐滴加入标准滴定溶液 ,每 滴 定 1 滴 后 ,搅 拌 溶 液 ,使 沉 淀 物 稍 微 沉 淀 ,并 通 过 烧 杯 侧

面观察上层溶液的颜色 。

6.38.3   结果的计算与表示

一氧化锰的质量分数 w (MnO)按式(71)计算 :

w )

式中 :

w (MnO) — 一氧化锰的质量分数 ;

T(MnO) — 高锰酸钾标准滴定溶液对一氧化锰的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V45                — 滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V045               — 空白试验滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m52               — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.39   五氧化二磷的测定— 磷钒钼黄分光光度法(代用法)

6.39. 1   方法提要

试料用氢氟酸 、硫酸 、硝酸加热分解 。在硝酸溶液中 ,磷酸盐与钒酸铵 、钼酸铵生成可溶性的磷钒钼黄色络合物 。在分光光度计上 ,波长 420 nm 处测量其吸光度 ,计算五氧化二磷量 。

6.39.2   分析步骤

称取约 0. 2 g试样(m53) ,精确至 0. 000 1 g,置于铂坩埚中 ,加入少量水润湿 ,慢慢加入 1 mL硫酸(1+1) 、1 mL硝酸和 7 mL~ 8 mL氢氟酸 ,放入通风橱内低温电热板上加热 ,近干时摇动坩埚 , 以防溅失 ,蒸发至冒白烟 ,取下冷却 ,用水冲洗坩埚内壁 ,继续放入通风橱内电热板上蒸发至白烟冒尽 。

取下冷却 ,加入 5 mL硝酸(1+1) ,加入 10 mL水 ,加热浸取 ,用中速滤纸过滤于 250 mL容量瓶中 ,用热水洗涤 6次 ~ 7次 ,冷却至室温后 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

从上述溶液中吸取 50. 00 mL溶液放入 100 mL容量瓶中(试样溶液的分取体积视五氧化二磷的含量而定) ,加入 8 mL硝酸(1+1) ,加入 20 mL钒钼酸铵溶液(6. 1. 66) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。溶液温度在 20 ℃ ~ 30 ℃下 放 置 30 min后 , 用 分 光 光 度 计 (6. 2. 12) , 10 mm 比 色 皿 , 以 水 作 参 比 , 于 波 长420 nm处测定溶液的吸光度 。在工作曲线(6. 1. 83. 2. 2)上求出五氧化二磷的质量(m54) 。

6.39.3   结果的计算与表示

五氧化二磷的质量分数 w (P2 O5)按式(72)计算 :

w )

式中 :

w (P2 O5) — 五氧化二磷的质量分数 ;

m54                — 扣除空白试验值后 100 mL溶液中五氧化二磷的质量 ,单位为毫克(mg) ;

计算 ;

n6                     — 全部试样溶液 与 所 分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 按 照 n6 = 5

m53                  — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.40   二氧化碳的测定— 红外分析法(代用法)

6.40. 1   方法提要

二氧化碳是一种能吸 收 特 定 红 外 线 的 气 体 , 当 红 外 线 光 源 辐 射 到 系 统 中 时 遇 到 二 氧 化 碳 会 被 吸收 ,这导致了经过二氧化碳后光的强度会被减弱 。在同一吸收峰吸收强度与二氧化碳浓度成正比例关系 ,通过检测气体吸收强度 ,进而计算出气体中二氧化碳的浓度 。

6.40.2   分析步骤

用红外二氧化碳测定仪(6. 2. 31)测定试样中二氧化碳的质量(m55) 。

同时进行空白试验 。计算时从测定结果中扣除空白试验值(m055) 。

6.40.3   结果的计算与表示

二氧化碳的质量分数 w (CO2)按式(73)计算 :

w )

式中 :

w (CO2) — 水泥中二氧化碳的质量分数 ;

m55               — 测定的试样中二氧化碳的质量 ,单位为克(g) ;

m055             — 空白试验值 ,单位为克(g) ;

m56               — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.41   氟离子的测定— 离子色谱法(代用法)

6.41. 1   方法提要

用硝酸分解试样 。试样溶液进入离子交换树脂为固定相的离子色谱柱 ,经适当的淋洗液洗脱 ,被测阴离子由于其在色谱柱上的保留特性不同而分离 ,再流经自再生电解抑制器时 , 由抑制器扣除淋洗液背景电导 ,增加被测离子的电导响应值 ,最后通过电导检测器检测 ,检测氟离子色谱峰的峰面积或峰高 。

6.41.2   分析步骤

碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图参见附录 B。

将 6. 35. 2. 1试样溶液 K 和空白溶液注入离子色谱中(6. 2. 29)分离 ,得到色谱图 ,测定所得色谱峰的峰面积或峰高 。在工作曲线(6. 1. 86. 5)上求出氟离子的质量浓度(ρ17) 。

6.41.3   结果的计算与表示

氟离子的质量分数 w (F- )按式(74)计算 :

w )

式中 :

w (F- ) — 氟离子的质量分数 ;

ρ17            — 扣除空白试验值后试样溶液中氟离子的质量浓度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

100     — 试样溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) ;

m51          — 6. 35. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.42 游离氧化钙的测定— 甘油法(代用法)

6.42. 1 方法提要

在加热搅拌下 ,以硝酸锶为催化剂 ,使试样中的游离氧化钙与甘油作用生成弱碱性的甘油钙 ,以酚酞为指示剂 ,用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定 。

6.42.2 分析步骤

称取约 0.5g试样(m57) ,精确至 0.0001g,置于 250mL干燥的锥形瓶中 ,加入 30mL甘油-无水乙醇溶液(6.1.69) ,加入 1g硝酸锶(6.1.70) ,放入一根干燥的搅拌子 ,装上冷凝管 ,置于游离氧化钙测定装置 (6.2.26)上 ,以适当的速度搅拌溶液 ,同时升温并加热煮沸 ,在搅拌下微沸 10 min后 ,取下锥形瓶 ,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液(6.1.100)滴定至微红色消失 。再装上冷凝管 ,继续在搅拌下煮沸至红色出现 ,再取下滴定 。如此反复操作 ,直至在加热 10 min后不出现红色为止(V46)。

6.42.3 结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数 w(fCaO)按式(75)计算 :

w )

式中 :

w(fCaO) —游离氧化钙的质量分数 ;

T″(CaO) —苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ; V46            —滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) ;

m57            —试料的质量 ,单位为克(g)。

## 6.43 游离氧化钙的测定— 乙二醇法(代用法)

6.43. 1 方法提要

在加热搅拌下 ,使试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成弱碱性的乙二醇钙 ,以酚酞为指示剂 ,用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定 。

6.43.2 分析步骤

称取约 0.5g试样(m58) ,精确至 0.0001g,置于 250mL干燥的锥形瓶中 ,加入 30mL乙二醇-无水乙醇溶液(6.1.71) ,放入一根干燥的搅拌子 ,装上冷凝管 ,置于游离氧化钙测定装置(6.2.26)上 ,以适当的速度搅拌溶液 , 同 时 升 温 并 加 热 煮 沸 , 当 冷 凝 下 的 乙 醇 开 始 连 续 滴 下 时 ,继 续 在 搅 拌 下 加 热 微 沸5 min,取下锥形瓶 ,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液(6.1.100)滴定至微红色消失(V47)。

6.43.3 结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数 w(fCaO)按式(76)计算 :

w )

式中 :

w(fCaO) —游离氧化钙的质量分数 ;

T‴(CaO) —苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ; V47            —滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m58                 — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.44   游离氧化钙的测定— 乙二醇提取—EDTA滴定法(代用法)

6.44. 1   方法提要

在加热搅拌下 ,使试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成弱碱性的乙二醇钙 ,过 滤 后 在 pH 值 为13以上的强碱 性 溶 液 中 , 以 三 乙 醇 胺 为 掩 蔽 剂 , 用 钙 黄 绿 素-甲 基 百 里 香 酚 蓝-酚 酞 混 合 指 示 剂 , 用EDTA标准滴定溶液滴定 。

6.44.2   分析步骤

称取约 0. 5 g试样(m59) ,精确至 0. 000 1 g, 置于 250 mL 干燥的锥形瓶中 , 加入 10 mL无水乙醇(6. 1. 13) 和 20 mL 乙 二 醇 (6. 1. 15) , 放 入 一 根 干 燥 的 搅 拌 子 , 装 上 冷 凝 管 , 置 于 游 离 氧 化 钙 测 定 装 置(6. 2. 26)上 , 以适当的速度搅拌溶液 , 同时升温并加热煮沸 , 当冷凝下的乙醇开始连续滴下时 ,继续在搅拌下加热微沸 5 min,取下锥形瓶 ,用装有真空抽气装置的玻璃砂芯漏斗(6. 2. 28)或快速滤纸将试样溶液趁热过滤到 250 mL抽滤瓶中 ,用无水乙醇(6. 1. 13)洗涤锥形瓶和沉淀 3 次 ~ 4 次 。在抽滤瓶中加入50 mL水和 5 mL 盐 酸 (1+1) , 摇 匀 , 加 入 5 mL 三 乙 醇 胺 溶 液 (1+2)及 适 量 的 CMP 混 合 指 示 剂(6. 1. 102) ,在摇动下加入氢氧化钾溶液(6. 1. 39)至出现绿色荧光后再过量 5 mL~ 8 mL,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色(V48) 。

6.44.3   结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数 w (fCaO)按式(77)计算 :

w )

式中 :

w (fCaO) — 游离氧化钙的质量分数 ;

T(CaO)   —EDTA标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V48                  — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V048                — 空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m59                 — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.45   游离氧化钙的测定— 电导法(代用法)

6.45. 1   方法提要

在加热搅拌下 ,试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成乙二醇钙 ,在乙二醇介质中乙二醇钙电离为乙二醇离子和钙离子 ,其导电程度与其浓度有一定的线性关系 ,通过测定电导率的方法来测定游离氧化钙的含量 。

6.45.2   分析步骤

称取约 0. 5 g试样(m60) ,置于 50 mL干燥的反应瓶中 ,加入 30. 0 mL 乙二醇(V49 ,6. 1. 15) ,放入搅拌子 ,摇匀 ,使试样充分分散 ,将反应瓶放入已恒温(80±3)℃的游离钙测定装置的恒温水槽中 ,启动搅拌 , 以适当的速度搅拌溶液 ,将电导电极插入三角反应瓶 ,10 min后测量电导率 。

先按上述步骤测定若干不同游离氧化钙含量的试样 ,用测得的电导率作为对应的氧化钙浓度的函数 ,绘制工作曲线 。然后测定试样的电导率 ,从曲线上查出氧化钙的质量浓度(ρ18) 。

6.45.3   结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数 w (fCaO)按式(78)计算 :

w )

式中 :

w (fCaO) — 游离氧化钙的质量分数 ;

ρ18 V49 m60

— 从曲线上查出氧化钙的质量浓度 ,单位毫克每毫升(mg/mL) ;

— 加入乙二醇的体积 ,单位毫升(mL) ;

— 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.46   矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定— 校正法(代用法)

6.46. 1   方法提要

试样在(950±25)℃的高温炉中灼烧 , 由于试样中硫化物的氧化而引起试料质量的增加 ,通过测定灼烧前和灼烧后硫化物含量的减少来校正此类水泥的烧失量 。

6.46.2   分析步骤

实测的烧失量的分析步骤按 6. 4. 2进行 。

灼烧后试料中硫化物的质量分数可按以下两种方法测定 。

方法一 :用灼烧后的全部试料测定

仔细地将灼烧后的试料全部转移至 100 mL反应瓶中 ,用水洗涤 ,用平头玻璃棒压碎试料 , 以下操作按 6. 15步骤测定硫化物的质量分数 。

方法二 :称取约 0. 5 g灼烧后的试料测定

将灼烧后的试料压碎搅匀 ,称取约 0. 5 g灼烧后的试料(m61) , 以下操作按 6. 15步骤测定硫化物的质量分数 。

按 6. 15步骤测定未灼烧水泥试样中硫化物的质量分数 w4 。

6.46.3   结果的计算与表示

6.46.3. 1   实测的烧失量质量分数的计算

实际测定的烧失量的质量分数 w (LOI)按式(28)计算 。

6.46.3.2   灼烧后试料中硫化物质量分数的计算

按方法一 , 以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数 w5按式(45)计算 ,试样质量按 m10 。

按方法二 , 以灼烧基表示的灼烧后试料中硫化物的质量分 数 w6 按 式 (45)计 算 ,试 样 质 量 按 m61 。将灼烧基换算为水泥基表示的灼烧后试料中硫化物的质量分 w5数按式(79)计算 :

w5 =w               … … … … … … … … … … ( 79 )

式中 :

w5               — 以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数 ;

w6               — 以灼烧基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数 ;

w (LOI) — 实际测定的烧失量的质量分数 。

6.46.3.3   烧失量的校正计算

根据灼烧前和灼烧后硫化物含量的变化 ,矿渣硅酸盐水泥在灼烧过程中由于硫化物氧化引起烧失量的误差可按式(80)进行校正 :

式中 :

w″(LOI) — 校正后烧失量的质量分数 ;

w (LOI) — 实际测定的烧失量的质量分数 ;

w″(LOI) =w (LOI) + 2 × (w4 - w5)   … … … … … … … … … … ( 80 )

2 w4 w5

— 未灼烧水泥试样中硫化物的质量分数 ;

—S2- 氧化为 SO- 时增加的氧与硫的摩尔质量比 , 即 (4×16)/32= 2;

— 以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数 。

## 6.47   硅酸盐水泥生料中全硫的测定

分析步骤按 GB/T 5762进行 ,硅酸盐水泥生料中全硫的结果以三氧化硫计 。

6.48   水泥化学分析方法测定结果的允许差化学分析方法测定结果的允许差见表 4。

表 4   化学分析方法测定结果的允许差

| 成分 | 测定方法 | 含量范围 | 同一实验室的允许差 | 不同实验室的允许差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧失量/% | 灼烧差减法 | — | 0. 15 | 0. 25 |
| 矿渣硅酸盐水泥烧失量(基准法)/% | 校正法 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 硫酸盐三氧化硫(基准法)/% | 硫酸钡称量法 | ≤1 | 0. 10 0. 15 | 0. 15 0. 20 |
|  |  | > 1 |  |  |
| 不溶物/% | 盐酸-氢氧化钠处理 | ≤0. 50 | 0. 10 | 0. 10 |
|  |  | > 0. 50~ 2 | 0. 10 | 0. 15 |
|  |  | > 2 | 0. 15 | 0. 20 |
| 二氧化硅(基准法)/% | 氯化铵称量法 | — | 0. 15 | 0. 20 |
| 三氧化二铁(基准法)/% | 邻菲罗啉分光光度法 | ≤0. 50 | 0. 10 | 0. 15 |
|  |  | > 0. 50~ 5 | 0. 15 | 0. 20 |
|  |  | > 5 | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铝(基准法)/% | EDTA直接滴定铁铝合量 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 氧化钙(基准法)/% | EDTA滴定法 | — | 0. 25 | 0. 40 |

表 4   化学分析方法测定结果的允许差 (续)

| 成分 | 测定方法 | 含量范围 | 同一实验室的允许差 | 不同实验室的允许差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镁(基准法)/% | 原子吸收分光光度法 | — | 0. 15 | 0. 25 |
| 二氧化钛(基准法)/% | 二安替比林甲烷分光光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 氯离子(基准法)/% | 电位滴定法 | ≤0. 10 | 0. 005 | 0. 010 |
|  |  | > 0. 10~ 0. 20 | 0. 010 | 0. 020 |
|  |  | > 0. 20 | 0. 050 | 0. 100 |
| 氧化钾(基准法)/% | 火焰光度法 | — | 0. 10 | 0. 15 |
| 氧化钠(基准法)/% | 火焰光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 硫化物/% | 碘量法 | — | 0. 03 | 0. 05 |
| 一氧化锰(基准法)/% | 高碘酸钾氧化分光光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 五氧化二磷(基准法)/% | 磷钼蓝分光光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 二氧化碳(基准法)/% | 碱石棉吸收称量法 | ≤5 | 0. 20 | 0. 35 |
|  |  | > 5 | 0. 30 | 0. 45 |
| 氧化锌/% | 原子吸收分光光度法 | — | 0. 030 | 0. 050 |
| 氟离子(基准法)/% | 离子选择电极法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 水溶性氧化钾/% | 火焰光度法 | — | 0. 10 | 0. 15 |
| 水溶性氧化钠/% | 火焰光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 水泥碱度(pH值) | 离子选择电极法 | — | 0. 3 | 0. 5 |
| 二氧化硅(代用法)/% | 氟硅酸钾容量法 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铁(代用)/% | EDTA直接滴定法原子吸收分光光度法 | ≤0. 50 | 0. 10 | 0. 15 |
|  |  | > 0. 50~ 5 | 0. 15 | 0. 20 |
|  |  | > 5 | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铝(代用法)/% | EDTA直接滴定法硫酸铜返滴定法 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 氧化钙(代用法)/% | 氢氧化钠熔样-EDTA滴定法高锰酸钾滴定法 | — | 0. 25 | 0. 40 |
| 氧化镁(代用法)/% | EDTA滴定差减法 | ≤2 | 0. 15 | 0. 25 |
|  |  | > 2 | 0. 20 | 0. 30 |
| 硫酸盐三氧化硫(代用法)/% | 碘量法 库仑滴定法 离子交换法 | — | 0. 15 | 0. 20 |
| 氯离子(代用法)/% | 硫氰酸铵容量法离子色谱法 | ≤0. 10 | 0. 005 | 0. 010 |
|  |  | > 0. 10~ 0. 20 | 0. 010 | 0. 020 |
|  |  | > 0. 20 | 0. 05 | 0. 10 |
| 氧化钾(代用法)/% | 原子吸收分光光度法 | — | 0. 10 | 0. 15 |
| 氧化钠(代用法)/% | 原子吸收分光光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 一氧化锰(代用法)/% | 原子吸收分光光度法高锰酸钾滴定法 | — | 0. 05 | 0. 10 |

表 4   化学分析方法测定结果的允许差 (续)

| 成分 | 测定方法 | 含量范围 | 同一实验室的允许差 | 不同实验室的允许差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五氧化二磷(代用法)/% | 磷钒钼黄分光光度法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 二氧化碳(代用法)/% | 红外分析法 | ≤5 | 0. 20 | 0. 35 |
|  |  | > 5 | 0. 30 | 0. 45 |
| 氟离子(代用法)/% | 离子色谱法 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 游离氧化钙(代用法)/% | 甘油法 乙二醇法 乙二醇提取—EDTA滴定法 电导法 | ≤2 | 0. 15 | 0. 20 |
|  |  | > 2 | 0. 20 | 0. 30 |
| 矿渣硅酸盐水泥烧失量(代用法)/% | 校正法 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 硅酸盐水泥生料全硫(SO3)/% | — | — | 0. 10 | 0. 15 |

# 7   X 射线荧光分析方法(代用法)

## 7. 1   方法提要

X射线荧光 分 析 方 法(以 下 简 称 XRF)测 定 SiO2、Fe2 O3、Al2 O3、CaO、MgO、SO3、K2 O、Na2 O、 TiO2、P2 O5 、MnO、SrO、Cl- 和 Br- 等化学成分 ,使用标准样品/标准物质或基准法进行分析确认其技术指标 ,则分析结果认为同等有效 。 当建立了符合要求的校准后 ,也可应用于相关元素的测定 。

XRF主要应用于水泥 、水泥熟料和生料的成分分析 ,也可应用于水泥原材料(钙质 、硅质和铁质原料等)的成分分析 。

如果元素间的效应显著影响分析的准确性 ,需进行元素间干扰效应校正 。在玻璃熔片或压片上测量待测元素特征 X射线的强度 ,根据校准曲线 、校正方程来校正分析 ,计算出待测化学成分的含量 。

使用熔片法通常会提高非挥发性元素分析的准确性 , 因为它消除了矿物形式或氧化状态差异引起的可变性 。压片法通常提高挥发性元素分析的准确性 ,并且可以为非挥发性元素的常规分析提供符合要求的准确度 。

## 7.2   试剂

7.2. 1   纯试剂

所用试剂应不低于分析纯 ,尽可能使用纯的氧化物或碳酸盐 ,除了不能形成稳定的氧化物或碳酸盐的元素 ,如硫 、氯 、溴和磷等 ,但需要保证准确的化学计量 。

制备熔片时称量的试剂应不含水分(或对水分进行校正) ,如果是氧化物应不含二氧化碳 ,应知道试剂的氧化态 。用规定的程序来保证正确的氧化态 。

用于制备阳离 子 标 准 熔 片 的 试 剂 应 为 纯 度 不 低 于 99. 95%的 纯 氧 化 物 或 碳 酸 盐 (不 含 水 分 或CO2) 。

所使用试剂的组成应该是已知化学计量的 ,为此 ,在使用前需要将试剂进行如下处理 。

a)    二氧化硅(SiO2) 、三氧化二铝(Al2 O3)和氧化镁(MgO)的烧失量测定如下 :

1)    灼烧试剂 ,如在(1175±25)℃温度下灼烧 30 min或在 950 ℃ ~ 1000 ℃温度下灼烧 2 h;

2)    在干燥器中冷却至室温后使用 ;

3)    根据烧失量 ,称量适宜质量的未灼烧试剂制备熔片 。

b)    氧化锰(Mn2 O3)和氧化钛(TiO2)进行如下干燥 :

1)    灼烧试剂 ,如在(950±25)℃温度下灼烧 1 h;

2)    在干燥器中冷却至室温后使用 。

c)    三氧化二铁(Fe2 O3)进行如下干燥 :

1)    灼烧试剂 ,如在(700±25)℃温度下灼烧 1 h;

2)    在干燥器中冷却至室温后使用 。

d)    碳酸钙(CaCO3) 、碳酸锶(SrCO3) 、碳酸钾(K2CO3)和碳酸钠(Na2CO3)进行如下干燥 :

1)    干燥试剂 ,如在 105 ℃ ~ 110 ℃温度下烘干 2 h;

2)    在干燥器中冷却至室温后使用 。

7.2.2   熔剂

7.2.2. 1   熔剂的选择

XRF熔片法的优点之一是有多种熔剂可供选择 。对于一个给定的校准步骤 ,应始终使用相同的熔剂 。通常用于水泥分析的熔剂 :质量分数 67%四硼酸锂(Li2B4 O7)+33%偏硼酸锂(LiBO2) 、100%四硼酸锂(Li2B4 O7)或它们其他比例的混合物 。

预先熔融熔剂的优点是水分含量低 。 已经证明减小熔剂颗粒粒度能改善熔融状况 。

7.2.2.2   熔融

在所使用的制备条件下应使试样完全被熔剂熔解 ,而在熔样制片过程中不应溢出 。

7.2.2.3   熔剂的纯度

熔剂相对于被测元素应无杂质 ,但应对每批试剂进行检验 。 当更换试剂批次时 ,应制作玻璃熔片进行检查(见 7. 6. 5) 。

7.2.2.4   熔剂中的水分

预先熔融过的熔剂的烧失量质量分数应不大于 0. 50% 。如果熔剂中含有水分 ,应先在适宜的温度下烘干 。

7.2.2.5   熔剂与试料的比例

熔剂与试料质量的比例(稀释比)应满足 7. 6. 3 给定的性能指标 。在校准时所用的熔剂与试料的质量比同样应用于其后的分析中 。熔剂与试料质量比大于 1 时 ,熔剂中的杂质会影响测定结果 。熔剂的比例越高 ,影响越大 。根据特定的铸模来选择试料和熔剂的总质量 ,且该质量要保持不变 。

7.2.2.6   重元素吸收剂

重元素吸收剂 ,可以混在熔剂里 ,为了减少或抵消基体效应 ,如五氧化二钒或氧化镧 。对其要求是 :

a)    尽管灵敏度降低 ,但仍需满足 7. 6. 3 给定的性能指标 ;

b)    重元素不应与任何待测元素有谱线重叠 。

7.2.2.7   脱模剂

必要时可使用少量的脱模剂 ,加到熔融物中可以防止冷却时玻璃熔片发生破裂并易于脱模 ,如溴化

锂 、溴化铵 、碘化锂 、碘酸锂或碘化铵 。如果使用脱模剂 ,所有的熔片都应使用相同量的脱模剂并采用相同的制片步骤 。

提示 : 在某些熔融条件下 ,脱模剂中的溴和碘可 能 残 留 于 玻 璃 熔 片 中 , 因 为 溴 的 Lα 线 可 能 与 铝 的 Kα 线 重 叠 , 碘 的Lβ2线可能与钛的 Kα 线重叠 , 因此使用相应的脱模剂前 ,应对残留的溴和碘对结果的影响进行验证 。

7.2.2. 8   氧化剂

如果试样中含有一定量的低价态元素 ,在熔片时加入少量的氧化性物质 ,如硝酸铵 。

7.2.3   黏合剂

使样品易于高压成型 , 已经验证了其对被测元素分析的影响 ,在研磨样品制备压片时使用 。 当更换黏结剂时 ,应制备压片进行检查(7. 6. 5) 。常用的黏结剂有硼酸 、纤维素 、淀粉 、石蜡 、硬脂酸等 。

7.2.4   助磨剂

提高研磨效率的添加剂 ,如三乙醇胺 、乙醇 、异丙醇等 。

## 7.3   仪器与设备

7.3. 1   X 射线荧光分析仪

能满足 7. 6. 3 给出的性能指标 。

提示 : 应根据试样的种类 、仪器的类型 、被测元素及其含量等 ,设定适当的测量条件以达到性能指标的要求 。

7.3.2   天平

最大量程不小于 100 g,分度值不大于 0. 000 1 g。

7.3.3   铂金坩埚和铸模

坩埚和铸模应是铂合金 ,如 95%铂/5%金 。铸模内部底面应保持光洁平整且无缺陷 。

为准确地分析 ,坩埚和 铸 模 的 清 洗 是 很 重 要 的 。 例 如 , 可 以 用 盐 酸 (1+10) 煮 沸 清 洗 , 或 柠 檬 酸(100g/L) 。

7.3.4   盖子

可选择用铂合金制成 。

7.3.5   熔炉

用于灼烧试剂或熔融 样 品 的 熔 炉 , 如 电 阻 炉 、高 频 感 应 电 炉 , 可 控 制 温 度 为 (700±25)℃ 、(950± 25)℃ 、(1000±25)℃和(1175±25)℃ 。

7.3.6   自动熔样设备

用于自动制备玻璃熔片 。所使用的自动熔样设备应满足 7. 6. 3 给出的性能指标 。

7.3.7   冷却装置

冷却装置可采用压缩空气喷嘴对准模底部的中心位置直吹 ,使熔体快速冷却 , 以得到均匀的玻璃熔片并且容易与铸模分离 ;也可采用水冷却金属板 。通常情况下 ,在空气中冷却就可以满足要求 。

7.3. 8   流动气体

该气体用于有流气式正比计数器的 X射线荧光分析仪 。

尽可能保持恒定的室温 。为了防止正比计数器灵敏度漂移 ,控制气瓶及输送管线的温度是非常重要的 。输送管道应尽可能短 ,并且尽可能放在安置光谱仪的温控室内 。若不可能 ,应将气瓶放置在温度控制柜(室温 ±2 ℃)内 。 同样的原因 ,新气瓶在使用前应在房间内至少恒温 2 h。

气瓶中的气体快用尽时 ,气体的组成会发生变化 。应在气体用尽前及时更换气瓶 。

7.3.9   粉磨设备

粉磨设备能将样品粉磨至适宜细度 ,如圆盘磨 。必要时可加入黏合剂(7. 2. 3) 。

7.3. 10   压片机

在一定压力条件下 , 将 粉 末 样 品 压 制 成 具 有 一 定 强 度 且 分 析 表 面 平 滑 、无 明 显 裂 纹 等 缺 陷 的 试样片 。

7.3. 11   模具

具有适宜的强度 ,能承受压力 ,不变形 ,具有适宜的尺寸 ,用其压制的样片能满足 X射线光谱仪分析的需要 。

## 7.4   硫化物和卤化物存在时测定结果的换算和总分析结果的校正

7.4. 1   一般要求

可采用熔片法或压片法进行测定 。在使用熔片法进行测定时 ,有必要确定熔融过程中试料质量的变化(6. 3) , 以便推导出将熔融基测定结果换算成收到基测定结果的校正系数 。

此外 ,在存在硫化物 、氯化物或溴化物的情况下 ,宜校正水泥分析的总氧化物 ,这一校正方法也适用于使用压片法测定 。

7.4.2   换算熔片分析的测定结果

7.4.2. 1   方法提要

在采用熔片法的情况下 ,宜测定熔融过程中试料质量的变化 , 以便推导出将熔融基测定结果换算成收到基测定结果的换算系数 。

在 (950±25)℃的温度下 ,在空气中将一定质量的试料灼烧至恒量 , 由此计算 “实测 ”烧失量 ,从而确定熔融过程中试料发生的质量变化 ,参见 6. 3。

提示 : 试料在空气中熔融时质量发生变化通常认为是烧失量 ,一般来说是释放出水分和二氧化碳 。然而 ,如试样中含有可氧化的物质 ,在熔融过程中这些物质的质量会因吸收氧气而增加 。这有可能会导致试料质量的总体增加 ,这取决于减少的质量与增加的质量的平衡 。可导致试料整体质量增加的可氧化物质是硫 ,通常以硫化物的 形 式(如 硫 化 钙)存在于含有粒化高炉矿渣成分的试料中 ;其中可氧化物质 ,如金属铁 、二价铁或二价锰 ,通常以 少 量 存 在 ,对 质 量 变 化 的 影响很小 。

试样中硫化物的存在也会限制使用基于熔片法的 XRF分析的范围 。特别是由于 未 知 量 的 硫 化 物 对 测 定 结 果 的 影响 ,不能直接从这种熔片中测定硫酸盐三氧化硫(SO3)的含量 。反之 ,硫化物也无法直接测定(需准确 、间接的) , 因为未知量的硫酸盐对其测定结果的影响 , 以及一些硫化物可能因熔融过程中的挥发而损失 。

7.4.2.2   熔片测定结果换算系数的计算 :

把熔融基测定结果换算成收到基测定结果的换算系数(fLOI)按式(81)计算 :

f)

式中 :

f(LOI) — 把熔融基测定结果换算成收到基测定结果的换算系数 ;

w (LOI)— 实测的烧失量的质量分数 。

当 w (LOI)为负值时 ,试料质量增加 ,将负号也保留在公式(81) 中 。

7.4.2.3   换算系数[f(LOI)]的使用

通过将每个测定结果乘以换算系数(fLOI) ,将熔融基测定结果换算成收到基测定结果 。

7.4.3   用硫化物和卤化物校正总氧化物分析结果

7.4.3. 1   用硫化物校正总氧化物分析结果

无论分析是按熔片法还是压片法进行测定 ,都应按照 6. 15测定水泥基试样中硫化物的含量 。

含有硫化物的水泥中总分析结果的校正值(fS)按式(82)计算 :

… … … … … … … … … … ( 82 )

fS =w (S2- ) + w (LOI) + w (O,tot) - w (O,S2- )

式中 :

fS                          — 含有硫化物的水泥中总分析结果的校正值 ;

w (S2- )     — 硫化物的质量分数 ;

w (LOI)    — “校准 ”后烧失量的质量分数 ;

w (O,tot) — 所有氧化物总和的质量分数 ;

w (O,S2- ) — 硫化物相当于氧的质量分数 ,按式(83)进行计算 :

w (O,S2- ) = 0. 5 × wS2-                                   … … … … … … … … … … ( 83 )

7.4.3.2   用卤化物校正总氧化物分析结果

7.4.3.2. 1   用氯化物校正总氧化物分析结果

无论分析是按熔片法还是压片法进行测定 ,含有氯化物的水泥中总分析结果的校正值(fCl-  ) 按式(84)进行计算 :

… … … … … … … … … … ( 84 )

f(Cl- ) =w (Cl- ) + w'(LOI) + w (O,tot) - w (O,Cl- )

式中 :

f(Cl- )     — 含有氯化物的水泥中总分析结果的校正值 ;

w (Cl- )    — 氯离子的质量分数 ;

w'(LOI)   — “校准 ”后烧失量的质量分数 ;

w (O,tot) — 所有氧化物总和的质量分数 ;

w(O,Cl- ) — 氯化物相当于氧的量 , 以质量分数计 ,按式(85)进行计算 :

w (O,Cl- ) = 0. 2 ×w(Cl- )           … … … … … … … … … … ( 85 )

提示 : 对氯化物存在的任何校正一般都很小 ,通常会被忽略 。

7.4.3.2.2   用溴化物校正氧化物总分析结果

无论分析是按熔片法 还 是 压 片 法 进 行 测 定 , 含 有 溴 化 物 的 水 泥 中 总 分 析 结 果 的 校 正 值(fBr-  ) 按式 (86)进行校正 :

… … … … … … … … … … ( 86 )

f(Br- ) =w (Br- ) + w'(LOI) + w (O,tot) - w (O,Br- )

式中 :

f(Br- )      — 含有溴化物的水泥中总分析结果的校正值 ;

w (Br- )     — 溴离子的质量分数 ;

w'(LOI)   — “校准 ”后烧失量的质量分数 ;

w (O,tot)  — 所有氧化物总和的质量分数 ;

w (O,Br- ) — 溴化物相当于氧的量 , 以质量分数计 ,按式(87)进行计算 :

w (O,Br- ) = 0. 1 × w (Br- )           … … … … … … … … … … ( 87 )

提示 : 对溴化物存在的任何校正一般都很小 ,通常被忽略 。

## 7.5   熔片和压片的制备

7.5. 1   一般要求

在几个阶段 ,给出了步骤的选择 。一旦做出选择 ,应在整个校准和分析过程中按照该步骤 , 除非根据 7. 6进行了新的校准 。

应设置熔片和压片的制备条件 , 以满足 7. 6. 3 给出的性能指标 。

7.5.2   熔片的制备

7.5.2. 1   试样的称量

按选择的稀释比分别称量试样 、熔剂和脱模剂 。脱模剂如为液态 ,应通过微量吸管加入 。可用下述两种方法之一对所用试样进行称量 。

a)    称量未灼烧过的试样

用未灼烧过的试样制备玻璃熔片时 ,应称量试样的质量(m62)按式(88)计算 :

m62 =m63  X )

式中 :

m62            — 应称量的未灼烧过的试样质量 ,单位为克(g) ;

m63            — 制备玻璃熔片所需的试样质量 ,单位为克(g) ;

w (LOI) — 测得的烧失量的质量分数 。

b)    称量灼烧过的试样

按 6. 3 或 6. 4 灼烧试样 。 灼烧后的试样贮存于干燥器中 。 当用灼烧过的试样制备玻璃 熔 片时 ,尽可能快速地称取试样 , 以防止吸收水分和二氧化碳 。

如果试样中碳酸盐含量较高 , 灼烧时可能发生溅失 ; 如含有碳化物 、铁或其他金属 ,将与铂发生反应 ,损坏坩埚 。这时 ,应该用灼烧过的试样制备玻璃熔片 。

灼烧的试样质量不应超过 5 g, 因为反复灼烧大量的试样很难达到恒重 。 如果灼烧大量的试样 ,应将第一次灼烧后的大块试料碾碎 。

7.5.2.2   熔样步骤

熔样前 ,需把试样 、熔剂 和 脱 模 剂 充 分 混 合 。 如 果 使 用 液 体 脱 模 剂 , 熔 样 前 应 先 将 试 样 和 熔 剂 混合 ,在低温下加热除去水分 ,然后再加入液体脱模剂 。在选定的控制温度的电炉内 ,在规定的时间里(如15 min)熔融该混合物 ,其间不时地摇动 ,直至试样熔解 ,且熔融物均匀 。

应根据试样和被测元素的类型选择适宜的熔融温度和熔融时间 。对于要检测的易挥发性元素 ,如硫酸盐 、硫化物 、氯化物或碱金属元素化合物 ,应降低熔融温度 ,或使用压片技术 , 以达到所需的准确度 。

分两个阶段升高温度 ,可以提高测定的准确度 。

7.5.2.3   熔片的制备

用下列方法之一制备熔片 ,熔片的测量表面应平整光滑 ,无气泡 ,无污点 。

a)    炉外 :按规定的时间熔融后从炉中取出铸模 ,放在一个水平面上 。从炉中取出坩埚 ,立即取下坩埚的盖子 ,将熔融物倒入铸模中 。

b)    炉内 :按规定的时间熔融后取出坩埚盖子 ,将熔融物倒入炉内的铸模中 ,尽可能地将熔融物全部转移至铸模里 。从炉中取出铸模 ,放在一个水平面上 。

c)    组合熔融模具 :按规定的时间熔融后从炉中取出熔融模具 ,并通过旋转确保将全部熔融物转移至圆的模具部分中 。

d)    喷灯加热模具 :将制备好的熔融物倒入预热的铸模中后 ,关闭喷灯 。

e)    在熔融模具内 :熔融之后 ,将熔融物留在熔融盘中 ,从炉中取出熔融盘 。

7.5.2.4   熔片的冷却

将铸模放在水平面上冷却 。

如果需要快速 冷 却 , 当 熔 体 由 红 热 状 态 冷 却 后 , 将 铸 模 置 于 压 缩 空 气 流 上 方 的 水 平 位 置 冷 却(7. 3. 7)(或用水冷板) 。在此阶段 ,该熔体可能是熔融的或固体状的 。使压缩空气流直接吹至铸模底部中心 。 当熔片已成固体并自动脱模后 ,关掉压缩空气 。

提示 : 有必要在此阶段小心地轻敲铸模 ,促使熔片从铸模中脱模 。

7.5.3   自动制备熔片

可用自动熔样设备制备熔片 。

7.5.4   样片的贮存

应防止由于温度和湿度条件不适宜而导致熔片损坏 ,例如可以将熔片贮存于聚乙烯自封袋中 。如果实验室环境条件可以适当控制(如有空调) ,应将袋子放在干燥器中 。若环境条件不能控制 ,应将袋子贮存于 25 ℃ ~ 30 ℃的温控箱中 。

如果压片贮存时间较短 ,可以不包装直接放入干燥器中 。

聚乙烯袋中所含的抗黏结剂可对玻璃熔片表面产生污染(此影响对轻元素较为明显) 。 长期贮存后 ,在使用前应彻底清洁熔片的测量表面 ,例如用乙醇或丙酮清洗或抛光 。

提示 : 已知的污染源有 :光谱仪中的真空油或实验室空气中的硫 ;如果实验室靠近海边 ,大气中的钠和氯 ;手动接触的钠和氯 ;香烟烟雾中的钾和钠 。

7.5.5   压片

7.5.5. 1   一般要求

采用粉末压片时 ,样品应首先进行粉磨 , 为防止样品粘磨和改善粉末压片质量 ,可使用不超过 3%的黏合剂 。

7.5.5.2   操作步骤

称取适量的试样 ,精确至 0. 1 g,试样的量应能够填满模具 。必要时 ,添加黏合剂(7. 2. 3) ,将试样研磨至合适的细度 。将 磨 细 试 样 置 于 压 片 模 具 (7. 3. 11) 中 , 并 均 匀 铺 平 。 以 适 当 的 速 率 和 时 间 施 加 压力 ,压片表面光洁 、无杂物 、无开裂 , 以确保符合 7. 6. 3 给定的性能指标 。按 7. 5. 4贮存备用 。

## 7.6   校准和确认

7.6. 1   方法提要

用标准样品建立校准方程式和元素之间的校正 。标准样品使用纯试剂 、有证标准样品/标准物质(以下简称 CRM) 、标准样品(以下简称 RM)或将其组合制成熔片或压片 。通过分析一个或多个 CRM来确认校准的有效性 ,CRM应代表正在进行的测定范围 。 在测定过程中每隔一段时间立即对正在进行的强度测量 、熔片的制备和漂移进行实时校准监测 。 附录 C 中给出了适用于 GB 175 中硅酸盐水泥校准标准样品有代表性的含量范围 。在 7. 8 中列出了 XRF测定结果的允许差 。

7.6.2   校准和确认样品

7.6.2. 1   系列标准样品

使用纯试剂 、标准样品/标准物质或这些物质的组合 ,制备一系列熔片或压片作为标准样品 。该系列校准样品应覆盖每种被测元素的最小值到最大值的范围 ,并应在这些限值之间均匀分布 。校准样品中各种元素浓度的变化应相互独立 。 每一系列标准样品至少 7 个 , 通常制备的系列校准样品 10个以上 。 系列校准样品的制备应按照 GB/T 15000系列标准进行 。

附录 C 中给出了适用于 GB 175 中硅酸盐水泥的系列标准样品示例 。可添加其他试剂以覆盖被测成分的浓度范围 。

如果使用的标准样品小于或等于 10个 ,则应制备重复的熔片或压片 。 在使用大量标准品的情况下 ,单次熔片或压片就够了 。

对于压片法 , 由于矿物效应 , 由 CRM或 RM进行的校准可能不会提供令人满意的结果 。在这种情况下 ,可以使用由实验室日常分析的样品 ,这些样品通过基准法或使用熔片 X射线荧光法进行了至少一次分析 。 系列校准样品的定值方法可采用本文件的化学分析方法(第 6章)进行 。

7.6.2.2   标准样品的校准确认

预备一个或多个 CRM ,这些 CRM不用于标准样品(7. 6. 2. 1) ,并且其成分在所分析的每种元素的校准范围内 。

当仅使用一个 CRM验证时 ,选择浓度范围中间的样品 。在使用多个 CRM 验证的情况下 ,选择覆盖高值和低值的样本 。

如果没有合适 的 CRM , 可 选 择 能 满 足 上 述 要 求 的 RM 。 建 议 每 个 RM 至 少 由 四 家 实 验 室 进 行验证 。

提示 : 在压片的情况下 ,尤其是复合硅酸盐水泥 ,矿 物 的 变 化 可 能 会 影 响 准 确 性 。在 这 种 情 况 下 ,有 必 要 使 用 与 被测样品基质接近的 RM ,最好是由实验室 日常分析的样品制成 。

7.6.2.3   强度校正样品/监控样品

使用一个或多个样品(玻璃熔片或其他稳定材料) ,每个样品的成分给出的强度数值高低类似于每种被测元素的校准范围 。如果使用多个样品 ,对每种元素选择高含量和低含量的样品 。这些样品应不同于校准标准(7. 6. 2. 1) 。 保 存 这 些 样 品 以 备 将 来 参 考 。 这 些 样 品 应 避 免 被 X 射 线 过 度 照 射 , 以 防老化 。

提示 : 以压片形式贮存的样品会快速老化 , 因此 , 即使测 定 主 要 使 用 压 片 校 准 ,也 建 议 使 用 熔 片 或 者 玻 璃 来 进 行 强度监测 。

考虑仪器(X光管 、探测器等)的老化因素 ,用这些样品计算一个校正系数 ,把测量到的原始强度进行校正(7. 6. 4. 3) 。

7.6.2.4   重校准标准样品

选择两个标准样品(7. 6. 2. 1) ,每种被测元素都有相关的高值和低值 ,贮存以供将来参考 。

提示 : 根据仪器设备 ,需要在起始校准时定义 “重校准标准样品 ”。

如果通过强度校正步骤(7. 6. 4. 4)不能充分地校正仪器的漂移 ,则应使用它们来调整校准曲线方程 。

7.6.2.5   光谱仪控制样品

7.6.2.5. 1   熔片分析的控制

在校准范围内或接近校准范围准备并贮存一个或多个熔片 ,可以使用校准确认样品(7. 6. 2. 2) 。如果熔片与初始测定结 果 的 偏 差 超 出 表 5 中 所 列 的 同 一 实 验 室 允 许 差 , 则 怀 疑 熔 片 老 化 , 应 准 备 替 代熔片 。

7.6.2.5.2   压片分析的控制

由于压片的老化速度更快 ,无法确保使用压片控制光谱仪 。 因此 ,应使用熔片或玻璃样品进行压片分析的光谱仪控制 。

7.6.2.6   制样过程控制样品

制备校准确认样品(7. 6. 2. 2)的新的熔片或压片 ,作为制样过程的控制样品 。

7.6.3   初始校准

7.6.3. 1   校准步骤

建立测量的 X射线强度与元素浓度之间 的 校 准 关 系 , 包 括 对 任 何 质 量 吸 收 和 谱 线 重 叠 影 响 的 校正 ,见图 3。

在一个合理的计数时间内(例如 200 s) ,测量并记录所有校准熔片或压片中每种被测元素的谱线强度 。使用回归分析 ,建立每种被测元素的校准曲线 。

注 : 增加标准品测量的计数时间能够提高校准的准确性 。

7.6.3.2   元素间影响的校正

当元素间的效应显著影响校准的准确性时 ,例如钾对钙的影响 ,宜进行校正 。对于所应用的每种元素间的校正 ,至少准备一个额外的标准样品熔片或压片 。

7.6.3.3   校准的确认

通过重 复 测 定 至 少 一 个 准 确 度 被 确 认 的 样 品 (7. 6. 2. 2, CRM) , 对 被 测 元 素 校 准 后 的 准 确 度 进 行确认 。

如果所有被测成分的误差不大于表 5 规定的同一实验室允许差 ,则该校准是有效的 。

如果被测成分的误差大于表 5 规定的同一实验室允许差 ,则该校准是无效的 ,应考虑 :

a)    调整对元素间干扰的校准(7. 6. 3. 2) ;

b)    使用一套标准样品是否适宜 ;

c)    确定其他因素 ,并采取适当的纠正措施 ;

d)    按照 7. 6. 3 重复初始校准 。

图 3   校准的确认

7.6.3.4   重复性的确认

7.6.3.4. 1   一般要求

当使用一台新的光谱仪 ,或对光谱仪 、制备步骤进行了重大调整后 ,应确认分析的重复性 。

7.6.3.4.2   光谱仪的重复性

在一周的时间内 ,重复测定同一个 “光谱仪控制样品 ”的熔片(7. 6. 2. 5)至少 10次 。记录这些测定值的平均值并计算其标准偏差 。为了确认仪器的重复性 ,标准偏差应不大于表 5 中所列出的同一实验室允许差的三分之一 。

表 5 的同一实验室允许差作为整个程序的重复性 ,光谱仪本身的重复性应更小 , 以确保方法所需的重复性 。

如果光谱仪的重复性未通过确认 ,则执行以下操作之一 ,并对重复性再次进行确认 :

a)    检查仪器的稳定性(气流 、温度调节等) ;

b)    增加计数时间 ;

c)    增大熔片中试料与熔剂的比例 , 以提高灵敏度 。

7.6.3.4.3   方法的重复性

经过一段适当的时 间 周 期(例 如 至 少 两 周) , 准 备 至 少 10种 不 同 制 备 过 程 的 制 备 过 程 控 制 样 品

(7. 6. 2. 6) 。记录平均值并计算其标准偏差 。

如果每一次新的制备与前一个实例相比 ,其差值应不大于表 5 规定的同一实验室允许差 ,则该方法的重复性有效 。

如果差值大于表 5 规定的同一实验室允许差 ,则该方法的重复性未通过确认 ,应排查以下因素 :

a)    检查仪器的稳定性(如气流 、温度调节等) ;

b)    增加计数时间 ;

c)    增大熔片中试料与熔剂的比例 ,提高灵敏度 ;

d)    提高样品细度 ;

e)    调节熔片的熔融温度和/或延长熔样时间 ;

f)    压片时考虑使用助磨剂或黏合剂 ;

g)    增加压片机的持续时间和/或压力 。

7.6.3.5   强度校正样品的初始值

在初次校准时 ,记录强度校正样品/监控样品(7. 6. 2. 3)的初始值 。

提示 : 通常把这些值存储在软件中 。

贮存相应的样品以供将来参考 。

7.6.3.6   重校准标准样品的初始值

初次校准时 ,记录重校准标准样品(7. 6. 2. 4)的初始值 。

提示 : 在软件中定义两个校准标准样品(7. 6. 2. 1)作为重校准标准样品通常就足够了 。

7.6.3.7   光谱仪控制样品的初始值

初次校准时 ,记录按 7. 6. 3. 4. 2计算的光谱仪控制样品的平均值(见 7. 6. 4. 2 中允许差要求) 。

提示 : 如果怀疑光谱仪控制样品老化 ,应制作一个新的熔片 ,并确定新的初始值 。

7.6.3. 8   制样过程控制样品的初始值

初次校准时 ,记录按 7. 6. 3. 4. 3计算的平均值作为制样过程控制样品的初始值(见 7. 6. 2. 6 和 7. 6. 5. 1中制样重复性确认的限值) 。

7.6.4   光谱仪的监测

7.6.4. 1   方法提要

X射线荧光分析的主要偏差是由老化引起的强度漂移 。在进行每次一系列样品分析之前 ,通过测量光谱仪控制样品(7. 6. 2. 5)来监测结果的一致性 。

使用强度校正样品(7. 6. 2. 3)校正该强度漂移 。若结果一致性差 ,可以重新使用校准标准样品 ,将校正系数应用于校准方程 。或者 ,可能需要完全重新校准 。

每次对光谱仪提供的结 果 进 行 修 改 之 后(如 漂 移 校 正 或 重 新 校 准) , 应 根 据 7. 6. 3. 3 再 次 评 估 准确度 。

7.6.4.2   光谱仪后续确认

7.6.4.2. 1   一般要求

如果光谱仪控制样品在以下规定的限值范围内 ,或者已按 7. 6. 3. 3 重新确认了校准 ,则光谱仪准备好进行分析 。如果分析没通过确认 ,用图 4 中的决策图 。

a   依次采取一项或多项建议的纠正措施 。如果需要采取多项措施 ,应按以下顺序应用 :

a)    强度漂移校正 ;

b)    重新校准 ;

c)    更新初始校准 。

图 4   仪器检查—分析确认决策图

7.6.4.2.2   熔片校准的重新确认

如果测定结果与初始值(7. 6. 3. 7)相比 ,其差值不大于 7. 6. 3. 4. 2 中确定的光谱仪标准偏差的3倍 ,则熔片校准是有效的 。

7.6.4.2.3   压片校准的重新确认

根据所用软件的功能 ,记录测定结果 :

a)    作为校正后的强度 ,考虑强度漂移校正(7. 6. 4. 4) ;

b)    作为一种浓度 。

如果测定结果与初始值(7. 6. 3. 7)相比 ,其差值不大于 7. 6. 3. 4. 2 中确定的光谱仪标准偏差的3倍 ,则压片校准仍然有效 。

若结果偏差较大 ,必要时进行以下检查 :

a)    是否进行了某些光谱仪软件中的自动微调 ;

b)    气体流量 ;

c)    温度调节 ;

d)    解决计数器问题 ;

e)    2θ角度的设置 ;

f)    检测器的高压设置 。

7.6.4.3   强度漂移的校正

若结果偏差较大 ,仪器出现漂移等情况(见图 4) ,计算每种被测元素的校正系数 , 以补偿由于 X射线光管 、探测器等老化而引起的强度漂移 。 随后 ,在校准方程中使用校正后的强度来推导浓度 。

提示 : 在大多数应用软件中 ,该校正应用于每种被测元素的校准 。

强度随时间的漂移应很小且有规律 。如果强度突然下降 ,说明仪器出了问题 。这时用这种方法校正强度漂移是不适宜的 。

7.6.4.4   重校准

若结果偏差较大 ,仪器出现漂移等情况(见图 4) ,如果强度校正(7. 6. 4. 3)不足以得到准确的分析确认结果(大于表 5 规定的 不 同 实 验 允 许 差) , 则 可 以 用 重 校 准 标 准 样 品 得 到 的 校 正 系 数 应 用 于 校 准 曲线中 。

由仪器漂移引起的校准方程的修改应比较小且随着时间的变化有一定的规律 。如果分析结果中的任何瞬间的或严重的偏差都可能表明仪器或分析存在问题 ,此时用这种重校准方法来校正是不适宜的 。

7.6.5   制样过程的监测

7.6.5. 1   熔片和压片的制备确认

应定期检查整个分析过程 ,包括熔片和压片的制备和光谱仪上的测量 。制备一个新的制样过程控制样品(7. 6. 2. 6) 。如果是有效的制备 :

a)    新的分析结果与初始值(7. 6. 3. 8)相比较 ,差值在表 5所列的同一实验室允许差内 ;

b)    新的分析结果的平均值与标准样品/标准物质的标准值相比较 ,其差值在表 5所列的同一实验室允许差内 。

7.6.5.2   制样偏差的补救措施

如果测定不能满足 7. 6. 5. 1 同一实验室允许差的要求 ,应检查是否有下列情况 :

a)    熔剂的烧失量增加 ;

b)    制样设备引起的漂移(检查温度 、细度 、样品外观的质量等) ;

c)    使用了一批新的熔剂 ;

d)    安装了新的熔片或压片制备设备 ;

e)    改变或修改了样品的制备步骤 ,例如 , 由手工改变为自动 ;

f)    采用了新类型的熔剂 ,或试料与熔剂的比例发生了变化 ;

g)    其他步骤或仪器发生了变化 。

在前两种情况下 ,采取补救措施 ,重新检查分析 。

在所有其他情况下 ,进行全面的重校准 ,包括按 7. 6. 2对所有样品进行新的制备 。

## 7.7   结果的计算与表示

根据校准曲线 (7. 6. 3. 1) 计 算 熔 融 基 中 各 种 成 分 的 浓 度 , 必 要 时 对 任 何 元 素 间 效 应 进 行 校 正(7. 6. 3. 2) 。

如果试样中含有可氧化的硫 ,或氯化物 、溴化物 ,参照 7. 4. 3 中关于氧化物分析的总和的内容 。

记录所有单次测定的结果 。

熔融法的测定结果 ,按照 7. 4. 2. 3,将熔融基测定结果换算为收到基结果 ,按式(89)计算 :

w  =w )

式中 :

w (Rec) — 试样的收到基某成分的测定结果 ;

w (Ign) — 试样的熔融基某成分的测定结果 ;

w (LOI)— 实测的烧失量的质量分数(6. 4. 3. 1) 。

## 7. 8   XRF测定结果的允许差

XRF测定结果的允许差见表 5。

表 5   XRF测定结果的允许差

单位为 %

| 成分 | 含量范围 | 同一实验室允许差 | 不同实验室允许差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铁 | ≤0. 50 | 0. 10 | 0. 15 |
|  | 0. 50<w (Fe2 O3 ) ≤5 | 0. 15 | 0. 20 |
|  | > 5 | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铝 | — | 0. 20 | 0. 30 |
| 氧化钙 | — | 0. 25 | 0. 40 |
| 氧化镁 | ≤2 | 0. 15 | 0. 25 |
|  | > 2 | 0. 20 | 0. 30 |
| 硫酸盐三氧化硫 | — | 0. 15 | 0. 20 |
| 氧化钾 | — | 0. 10 | 0. 15 |
| 氧化钠 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 二氧化钛 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 五氧化二磷 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 一氧化锰 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 氧化锶 | — | 0. 03 | 0. 05 |
| 氯离子 | ≤0. 10 | 0. 005 | 0. 010 |
|  | 0. 10<w (Cl- ) ≤0. 20 | 0. 010 | 0. 020 |
|  | > 0. 20 | 0. 050 | 0. 100 |

## 8   电感耦合等离子体发射光谱法(代用法)

## 8. 1   方法提要

制备的试样溶液用电感耦合等离子体发射光谱法(以下简称 ICP-OES)检测 ,在测量过程中试样溶液由载气引入雾化室雾化后 , 以气溶胶形式进入等离子体的中心通道 ,在高温惰性气氛中被充分蒸发 、原子化 、电离和激发 ,使所含元素发射各自的特征谱线 。根据特征谱线强度 ,定量测定试样中 Fe2 O3、 Al2 O3、MgO、TiO2、K2 O、Na2 O、MnO、ZnO、P2 O5 、SO3、SiO2含量 。

## 8.2   试剂

8.2. 1   盐酸(HCl)

优级纯 ,密度为 1. 18g/cm3 ~ 1. 19g/cm3 ,质量分数为 36% ~ 38% 。

8.2.2   硝酸(HNO3)

优级纯 ,密度为 1. 39g/cm3 ~ 1. 41 g/cm3 ,质量分数为 65% ~ 68% 。

8.2.3   硫酸(H2SO4)

优级纯 ,密度为 1. 84g/cm3 ,质量分数为 95% ~ 98% 。

8.2.4   氢氟酸(HF)

优级纯 ,密度为 1. 15 g/cm3 ~ 1. 18g/cm3 ,质量分数为 40% 。

8.2.5   高氯酸(HClO4)

优级纯 ,密度为 1. 60 g/cm3 ,质量分数为 70% ~ 72% 。

8.2.6   盐酸溶液盐酸(1+1) 。

8.2.7   硫酸溶液硫酸(1+1) 。

8.2. 8   三氧化二铁标准溶液(含 Fe2O3  1 mg/mL)

称取 1. 000 0 g 已于(700±25)℃灼烧 1 h并在干燥器中冷却至室温的三氧化二铁(Fe2 O3 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧 杯 中 , 加 入 少 量 水 润 湿 后 , 加 入 50 mL 盐 酸 (1+1) , 盖 上 表 面皿 ,加热溶解 ,冷却后移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.9   三氧化二铝标准溶液(含 Al2O3  1 mg/mL)

称取 0. 5292 g金属铝片(纯度不小于 99. 99%) ,精确至 0. 000 1 g,加入 20mL水 ,然后加入 30 mL盐酸(1+1) 、10 mL硝酸(1+1) ,加热溶解 ,冷却后移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 10   氧化镁标准溶液(含 MgO 1 mg/mL)

称取 1. 0000 g 已于(950±25)℃灼烧 1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化镁(MgO,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入 50 mL水 ,再缓缓加入 20 mL盐酸(1+1) ,盖上表面皿 ,低温加热至全部溶解 ,冷却至室温后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 11   二氧化钛标准溶液(含 TiO2  1 mg/mL)

称取 0. 599 4 g 已 在 105 ℃ ~ 110 ℃烘 干 2 h 并 在 干 燥 器 中 冷 却 至 室 温 的 高 纯 钛(纯 度 不 小 于99. 99%) ,精确至 0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加入 100 mL硫酸(1+1) ,加热溶解 ,冷却后移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 12   氧化钾标准溶液(含 K2O 1 mg/mL)

称取 1. 582 9 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘干 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钾(KCl,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加水溶解后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 13   氧化钠标准溶液(含 Na2O 1 mg/mL)

称取 1. 885 9 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘干 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g, 置 于 烧 杯 中 , 加 水 溶 解 后 , 移 入 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 用 水 稀 释 至 刻 度 ,摇匀 。

8.2. 14   一氧化锰标准溶液(含 MnO 1 mg/mL)

称取 2. 1281 g 已在(250±10)℃烘干 2 h并在干燥器中冷却至室温的无水硫酸锰(MnSO4 ,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加水溶解后 ,加入 20mL硫酸(1+1) ,移入 1000mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 15   氧化锌标准溶液(含 ZnO 1 mg/mL)

称取 1. 000 0 g 已于(800±25)℃灼烧 1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化锌(ZnO,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加入 50 mL水 ,再加入 20 mL盐酸(1+1) ,加热溶解 , 冷却至室温 , 移入1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2. 16   混合标准溶液 A(含混合氧化物各 100μg/mL)

分别移取 100 mL三氧 化 二 铁 标 准 溶 液 (8. 2. 8) 、三 氧 化 二 铝 标 准 溶 液 (8. 2. 9) 、氧 化 镁 标 准 溶 液(8. 2. 10) 、二氧化钛标准溶液(8. 2. 11) 、氧化钾标准溶液(8. 2. 12) 、氧化钠标准溶液(8. 2. 13) 、一氧化锰标准溶液(8. 2. 14)和氧化锌标准溶液(8. 2. 15)置于 1 000 mL容量瓶中 ,加入 30 mL盐酸 ,用水稀释到刻度 ,摇匀 。

8.2. 17   混合标准溶液 B(含混合氧化物各 50μg/mL)

分别移取 50 mL三 氧 化 二 铁 标 准 溶 液 (8. 2. 8) 、三 氧 化 二 铝 标 准 溶 液 (8. 2. 9) 、氧 化 镁 标 准 溶 液(8. 2. 10) 、二氧化钛标准溶液(8. 2. 11) 、氧化钾标准溶液(8. 2. 12) 、氧化钠标准溶液(8. 2. 13) 、一氧化锰标准溶液(8. 2. 14)和氧化锌标准溶液(8. 2. 15)置于 1 000 mL容量瓶中 ,加入 35 mL盐酸 ,用水稀释到刻度 ,摇匀 。

8.2. 18   混合标准溶液 C(含混合氧化物各 25μg/mL)

分别移取 25 mL三 氧 化 二 铁 标 准 溶 液 (8. 2. 8) 、三 氧 化 二 铝 标 准 溶 液 (8. 2. 9) 、氧 化 镁 标 准 溶 液(8. 2. 10) 、二氧化钛标准溶液(8. 2. 11) 、氧化钾标准溶液(8. 2. 12) 、氧化钠标准溶液(8. 2. 13) 、一氧化锰标准溶液(8. 2. 14)和氧化锌标准溶液(8. 2. 15)置于 1 000 mL容量瓶中 ,加入 36 mL盐酸 ,用水稀释到刻度 ,摇匀 。

8.2. 19   混合标准溶液 D(含混合氧化物各 10μg/mL)

移取 100 mL混合标准溶 液 A(8. 2. 16)至 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 36 mL 盐 酸 , 用 水 稀 释 至 刻度 ,摇匀 。

8.2.20   混合标准溶液 E(含混合氧化物各 5 μg/mL)

移取 100 mL混合 标 准 溶 液 B(8. 2. 17)至 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 36 mL 盐 酸 , 用 水 稀 释 至 刻

度 ,摇匀 。

8.2.21   混合标准溶液系列 F(含混合氧化物各 1 μg/mL)

移取 100 mL 混 合 标 准 溶 液 D(8. 2. 19)至 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 36 mL盐 酸 , 用 水 稀 释 至 刻度 ,摇匀 。

8.2.22   混合标准溶液系列 G(含混合氧化物各 0. 1 μg/mL)

移取 100 mL混合 标 准 溶 液 F(8. 2. 21)至 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 36 mL 盐 酸 , 用 水 稀 释 至 刻度 ,摇匀 。

8.2.23   三氧化硫标准溶液(含 SO3   1 mg/mL)

称取 1. 7742 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的硫酸钠(Na2 SO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入 100 mL水 ,加热溶解 ,冷却后移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.24   三氧化硫标准溶液系列

移取 10 mL、25 mL、50 mL、100 mL三氧化硫标准溶液(8. 2. 23)分别放入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀 释 至 刻 度 , 摇 匀 。 此 系 列 标 准 溶 液 含 三 氧 化 硫 的 质 量 浓 度 分 别 为  10 μg/mL、25 μg/mL、 50 μg/mL、100 μg/mL。

8.2.25   三氧化硫标准溶液(含 SO3 1 μg/mL)

移取 100 mL含三氧化硫 10 μg/mL 的标准溶液(8. 2. 24)置于 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.26   五氧化二磷标准溶液(含 P2O5  1 mg/mL) :

称取 1. 9175 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的磷酸二氢钾(KH2PO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,加水溶解 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.27   五氧化二磷标准溶液系列

移取 10 mL、25 mL、50 mL、100 mL 五 氧 化 二 磷 标 准 溶 液 (8. 2. 26)分 别 放 入 1 000 mL 容 量 瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此系列标准溶液含五氧化二磷的质量浓度分别为 10 μg/mL、25 μg/mL、 50 μg/mL、100 μg/mL。

8.2.28   五氧化二磷标准溶液(含 P2O5  5 μg/mL)

移取 100 mL含五氧化二磷 50 μg/mL 的标准溶液(8. 2. 27)置于 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.29   五氧化二磷标准溶液(含 P2O5  1 μg/mL)

移取 100 mL含五氧化二磷 10 μg/mL 的标准溶液(8. 2. 27)置于 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

8.2.30   五氧化二磷标准溶液(含 P2O5  0. 1 μg/mL)

移取 100 mL含五氧化二磷 1 μg/mL 的标准溶液(8. 2. 29)置于 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻

度 ,摇匀 。

8.2.31   氢氧化钠(NaOH)

密封保存 , 防止受潮 。

8.2.32   氧化镉标准溶液(100μg/mL)

市售有证标准溶液 。

8.2.33   氢氧化钠(NaOH)(20g/L)

将 20 g氢氧化钠(NaOH)溶于水中 ,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中 。

8.2.34   二氧化硅标准溶液(1.0 mg/mL)

市售有证标准溶液 。

8.2.35   二氧化硅标准溶液系列

移取 0 mL、2. 50 mL、5. 00 mL、7. 50 mL、10. 00 mL、12. 50 mL标准溶液至 100 mL容量瓶中 ,加入10 mL氧化镉标准溶液(8. 2. 32)作为内标溶液 ,加入 25 mL氢氧化钠(NaOH) (8. 2. 33) ,再加入6mL盐酸 (1+1) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

## 8.3   仪器与设备

8.3. 1   等离子发射光谱仪。

8.3.2   高温炉

可控制温度为(700±25)℃ 、(800±25)℃ 、(950±25)℃ 。

8.3.3   干燥箱

可控制温度为 105 ℃ ~ 110 ℃ 、(250±10)℃ 。

8.3.4   玻璃容量器皿

单标线容量瓶 、分度吸量管和单标线吸量管符合 JJG 196中的 A类要求 。

## 8.4   三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、二 氧化钛、氧化钾、氧化钠、一 氧化锰、氧化锌、五 氧化二磷 的测定

8.4. 1   分析步骤

称取约 0. 1 g试样(m62) ,精确至 0. 000 1 g,置于铂皿(或聚四氟乙烯器皿)中 ,加入少量水润湿 ,加入 0. 5 mL高氯酸 ,摇动使试料分散 。加 10mL~ 15mL氢氟酸 ,放入通风橱内的电炉上低温加热 , 以防溅失 ,蒸发至冒高氯酸白烟 ,冷却 。加入 5 mL氢氟酸 ,继续加热蒸发至白烟冒尽 ,冷却 。加入 4 mL盐酸 ,温热 3 min~4 min,加入 20 mL水 ,继续加热浸取 15 min~ 20 min,冷却 ,用快速滤纸过滤 ,用热水洗涤 ,滤液及洗液收集于 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

根据使用的仪器型号 ,选择适当的工作参数(如功率 、观察高度 、清洗时间等) ,分别测定空白溶液 、标准溶液(合适的浓度) 、上述待测液中各待测元素的发射光谱强度 。测定波长参考厂家推荐值 。 电感耦合等离子体发射光谱法推荐使用波长见附录 D。

8.4.2   分析结果的计算

8.4.2. 1   工作曲线的绘制

分别以各氧化物标准溶液浓度为横坐标 ,强度为纵坐标 ,绘制工作曲线 。标准曲线的浓度范围可根据测定实际需要进行调整 。

8.4.2.2   结果的计算

各氧化物的质量分数 w7  按式(90)计算 :

w               … … … … … … … … … … ( 90 )

式中 :

w7      — 各氧化物质量分数 ;

c19      — 扣除空白试验值后试样溶液中的各氧化物的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

V50     — 试样溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m64    — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 8.5   硫酸盐三氧化硫的测定

8.5. 1   分析步骤

称取约 0. 5 g试样(m63) ,精确至 0. 000 1 g,置于 200 mL烧杯中 ,加入 40 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下加入 10 mL 盐 酸 (1+1) , 用 平 头 玻 璃 棒 压 碎 块 状 物 , 加 热 煮 沸 并 保 持 微 沸 10 min~ 15 min。用快速滤纸过滤 ,用热水洗涤 10次 ~ 12次 ,滤液及洗液收集到 250mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,待测 。

根据使用的仪器型号 ,选择适当的工作参数(如功率 、观察高度 、清洗时间等) ,分别测定空白溶液 、三氧化硫标准溶液(合适的浓度) 、上述待测液中硫元素的发射光谱强度 。测定波长参考厂家推荐值 。

8.5.2   分析结果的计算

8.5.2. 1   工作曲线的绘制

以三氧化硫标准溶液浓度为横坐标 ,强度为纵坐标 ,绘制工作曲线 。标准曲线的浓度范围可根据测定实际需要进行调整 。

8.5.2.2   结果的计算

硫酸盐三氧化硫的质量分数 w (SO3)按式(91)计算 :

w )

式中 :

w (SO3) — 硫酸盐三氧化硫的质量分数 ;

c20 V51 m65

— 扣除空白试验值后试样溶液中的三氧化硫的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 试样溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 8.6   二氧化硅的测定

8.6. 1   分析步骤

称取约 0. 4 g试样(m64) ,精确至 0. 000 1 g,置于银坩埚中 ,加入 5 g氢氧化钠(8. 2. 31) ,盖上坩埚盖(留有缝隙) ,放入高温炉(8. 3. 2) 中 ,从低温升起 ,在 650℃ ~ 700℃的高温下熔融 20min,其间取出充分摇动 1 次 。取出冷却 ,将坩埚放入已盛有约 100mL沸水的 300mL烧杯中 ,盖上表面皿 ,在电炉上适当加热 ,待熔块完全浸出后 ,取出坩埚 ,用水冲洗坩埚和盖 。在搅拌下一次性加入 25mL~ 30mL盐酸 ,用热盐酸(1+5)洗净坩埚和盖 。将溶液加热微沸约 1 min,冷却至室温后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

移取 25. 00 mL上述溶液至 100 mL容量瓶中 ,加入 10 mL 氧化镉标准溶液(8. 2. 32) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,待测 。

根据使用的仪器型号 ,选择适当的工作参数(如功率 、观察高度 、清洗时间等) ,分别测定标准溶液 、空白溶液 、上述待测液中硅元素的发热光谱强度 。

试样溶液属于高盐溶液 ,使用相对应的仪器配件 , 以避免测试过程中出现管道堵塞现象影响测定 。 8.6.2   分析结果的计算

8.6.2. 1   工作曲线的绘制

以二氧化硅标准溶液浓度为横坐标 ,强度为纵坐标 ,绘制工作曲线 。标准曲线的浓度范围可根据测定实际需要进行调整 。

8.6.2.2   结果的计算

二氧化硅的质量分数 w (SiO2)按式(92)计算 :

w )

式中 :

w (SiO2) — 二氧化硅的质量分数 ;

c21                   — 扣除空白试验值后测定溶液中的二氧化硅的质量浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

V52                — 测定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10           — 全部试样溶液与分取试样溶液的体积比 ;

m66                  — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 8.7   ICP-OES测定结果的允许差

ICP-OES测定结果的允许差见表 6。

表 6   ICP-OES测定结果的允许差

| 成分 | 含量范围/% | 同一实验室允许差/% | 不同实验室允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氧化二铁 | ≤0. 50 | 0. 10 | 0. 15 |
|  | > 0. 50~ 5 | 0. 15 | 0. 20 |
|  | > 5 | 0. 20 | 0. 30 |
| 三氧化二铝 | — | 0. 20 | 0. 30 |

表 6   ICP-OES测定结果的允许差 (续)

| 成分 | 含量范围/% | 同一实验室允许差/% | 不同实验室允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镁 | ≤2 | 0. 15 | 0. 25 |
|  | > 2 | 0. 20 | 0. 30 |
| 二氧化钛 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 氧化钾 | — | 0. 10 | 0. 15 |
| 氧化钠 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 一氧化锰 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 氧化锌 | — | 0. 03 | 0. 05 |
| 五氧化二磷 | — | 0. 05 | 0. 10 |
| 硫酸盐三氧化硫 | — | 0. 15 | 0. 20 |
| 二氧化硅 | — | 0. 30 | 0. 40 |

## 附  录  A

## (资料性)

## 电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例

电位滴定法测定氯离子时计量点的计算方法见表 A. 1。

表 A. 1   电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例

| 第一列 硝酸银标准滴定溶液/mL | 第二列U/mV | 第三列a △/mV | 第四列b △2 /mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 20 | 243. 8 |  |  |
|  |  | 4. 7 |  |
| 4. 30 | 248. 5 |  | 1. 6 |
|  |  | 6. 3 |  |
| 4. 40 | 254. 8 |  | 1. 1 |
|  |  | 7. 4 |  |
| 4. 50 | 262. 2 |  | 0. 3 |
|  |  | 7. 7 |  |
| 4. 60 | 269. 9 |  | 0. 8 |
|  |  | 8. 5 |  |
| 4. 70 | 278. 4 |  | -0. 6 |
|  |  | 7. 9 |  |
| 4. 80 | 286. 3 |  | -0. 7 |
|  |  | 7. 2 |  |
| 4. 90 | 293. 5 |  | -0. 8 |
|  |  | 6. 4 |  |
| 5. 00 | 299. 9 |  |  |
| 计量点是在最大电位差(第三列)的两个电位之间 , 即在 4. 60 mL和 4. 70 mL之间 。 由二次微分 △2数值(第四列)按下式计算在 0. 10间隔内的准确计量点 : |  |  |  |
| a 第二列读数之差 。 b 第三列数据之差 “二次微分 ”。 |  |  |  |

## 附  录  B

## (资料性)

## 离子色谱法碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图

离子色谱法测定氯离 子 可 以 采 用 氢 氧 根 体 系 或 碳 酸 盐 体 系 , 与 之 配 套 的 色 谱 柱 的 性 能 应 满 足 要求 , 图 B. 1 和图 B. 2 为氯离子标准溶液谱图和水泥样品氯离子的谱图 。

图 B. 1   氯离子标准溶液谱图

图 B.2   水泥样品氯离子的色谱图

参考的 色 谱 条 件 如 下 : 色 谱 柱 采 用 Metrosep A Supp 16-150/4. 0 或 同 等 性 能 色 谱 柱 ; 进 样 量 : 20 μL。

流动相 :7. 5 mm Na2CO3/0. 75 mm NaOH;流速 :0. 8 mL/min。

## 附  录  C

## (资料性)

## XRF校准标准样品和监测用熔片和压片示例

表 C. 1   硅酸盐水泥分析校准的校准标准样品

| 试剂 | 每个熔片所需试剂的质量/g |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔片编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SiO2 | 0. 240 0 | 0. 195 0 | 0. 2040 | 0. 223 0 | 0. 180 0 | 0. 1870 | 0. 2140 |
| Al2 O3 | 0. 072 0 | 0. 081 0 | 0. 026 0 | 0. 0540 | 0. 045 0 | 0. 063 0 | 0. 036 0 |
| Fe2 O3 | 0. 015 0 | 0. 061 0 | 0. 0680 | 0. 042 0 | 0. 053 0 | 0. 023 0 | 0. 0340 |
| CaCO3 | 1. 042 2 | 1. 091 2 | 1. 096 0 | 1. 148 7 | 1. 135 4 | 1. 186 6 | 1. 199 2 |
| MgO | 0. 011 0 | 0. 0170 | 0. 040 0 | 0. 026 0 | 0. 022 0 | 0. 032 0 | 0. 005 0 |
| K2CO3 | 0. 014 7 | 0. 005 9 | 0. 002 9 | 0. 011 7 | 0. 0088 | 0. 017 6 | — |
| CaSO4 | 0. 0680 | 0. 030 6 | 0. 045 9 | 0. 003 4 | 0. 0578 | 0. 0170 | 0. 039 1 |
| 总计 | 1. 462 9 | 1. 481 7 | 1. 482 8 | 1. 5088 | 1. 502 0 | 1. 5282 | 1. 527 3 |

表 C.2   表 C. 1 中校准标准样品的化学成分

| 氧化物 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔片编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SiO2 | 24. 0 | 19. 5 | 20. 4 | 22. 3 | 18. 0 | 18. 7 | 21. 4 |
| Al2 O3 | 7. 2 | 8. 1 | 2. 6 | 5. 4 | 4. 5 | 6. 3 | 3. 6 |
| Fe2 O3 | 1. 5 | 6. 1 | 6. 8 | 4. 2 | 5. 3 | 2. 3 | 3. 4 |
| CaO | 61. 2 | 62. 4 | 63. 3 | 64. 5 | 66. 0 | 67. 3 | 68. 8 |
| MgO | 1. 1 | 1. 7 | 4. 0 | 2. 6 | 2. 2 | 3. 2 | 0. 5 |
| SO3 | 4. 0 | 1. 8 | 2. 7 | 0. 2 | 3. 4 | 1. 0 | 2. 3 |
| K2 O | 1. 0 | 0. 4 | 0. 2 | 0. 8 | 0. 6 | 1. 2 | 0. 0 |
| 总计 | 100. 0 | 100. 0 | 100. 0 | 100. 0 | 100. 0 | 100. 0 | 100. 0 |

## 附  录  D

## (资料性)

## 推荐的 ICP-OES和火焰原子吸收分光光度法使用波长和检出限

各元素分析时推荐的 ICP-OES和火焰原子吸收分光光度法使用波长和检出限见表 D. 1。

表 D. 1   推荐的 ICP-OES和火焰原子吸收分光光度法使用波长和检出限

| 成分 | 电感耦合等离子发射发射光谱法 |  | 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 波长/nm | 检出限/(mg/L) | 波长/nm | 检出限/(mg/L) |
| Fe2 O3 | 238. 204/259. 940 | 0. 05 | 248. 3 | 0. 05 |
| Al2 O3 | 308. 215/396. 152 | 0. 10 | — | — |
| MgO | 279. 553/285. 21 | 0. 10 | 285. 2 | 0. 02 |
| TiO2 | 334. 94/336. 122 | 0. 02 | — | — |
| K2 O | 766. 491 | 0. 03 | 766. 5 | 0. 02 |
| Na2 O | 589. 592 | 0. 03 | 589. 6 | 0. 02 |
| MnO | 257. 610/293. 31 | 0. 03 | 279. 5 | 0. 02 |
| ZnO | 213. 856/206. 200 | 0. 01 | 213. 9 | 0. 02 |
| P2 O5 | 178. 29/213. 617 | 0. 10 | — | — |
| SO3 | 182. 034 | 0. 10 | — | — |
| SiO2 | 251. 61/212. 412 | 0. 10 | — | — |

## 参  考  文  献

[1]    GB 175   通用硅酸盐水泥

[2]    GSB 08—1110    X射线荧光分析用水泥生料系列标准样品

[3]    GSB 08—1353   水泥生料成分标准样品

[4]    GSB 08—1355   水泥熟料成分标准样品

[5]    GSB 08—1356   普通硅酸盐水泥成分标准样品

[6]    GSB 08—1357   硅酸盐水泥成分标准样品

[7]    GSB 08—2985   X射线荧光分析用水泥系列标准样品

[8]    GSB 08—4136   水泥熟料游离氧化钙成分标准样品

GB T 176   2025

—         /

中    华    人    民    共    和    国

国    家    标    准

水泥化学分析方法

GB/T 176—2025

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号（ 10 002 9）

网址：www.spc.net.cn

服务热线 ：400-168-0010

2025  年 10 月第 1 版

*

书号： 155066 · 1_82128

版权专有   侵权必究